BAUER BANDAGE

zdravotnické prostředky založené na aktivovaném mikrofilamentárním uhlíku a osmotické pumpě

Sterilní obvazový kryt s purifikovaným aktivovaným uhlíkem v mikrofilamentární formě se zvýšenou sorpční schopností indukovanou osmotickým gradientem. Je určen pro léčbu širokého spektra obtížně zhojitelných ran a defektů pro všechny fáze hojení, pro stavění povrchových krvácení a detoxikaci tkání. Napomáhá vytvoření a umožňuje dlouhodobé udržení optimálního prostředí pro harmonický proces hojení.

Aktivovaný uhlík v čisté mikrofilamentární formě má v moderní terapii tři hlavní indikační oblasti použití: ošetření akutních krvácejících ran, kde dominuje aplikace suché uhlíkové vrstvy, léčení obtížně zhojitelných ran a defektů, kde se uplatňuje zásada „mokrého hojení“ jako jedna  z variant moderních postupů zahrnovaných pod pojem „mokré hojení“ a první pomoc v případě intoxikovaných ran nebo jako součást komplexního ošetření při bodnutí, kousnutí  či jiném typu poranění jedovatými organismy, nebo po kontaktu těla s toxiny nejrůznějšího původu.

Užitečné informace pro správné použití interaktivních sorpčních obvazů a dalších zdravotnických prostředků s aplikovanou aktivní dvojvrstvou, využívajících efekt osmotické pumpy, který umožňuje zlepšit možnosti léčby nejrůznějších postižení.

OBSAH

AKTIVNÍ UHLÍ = AKTIVOVANÝ UHLÍK	4

ÚVODEM	5

Pro vnější užití	5

Pro vnitřní užití	6

KONSTRUKCE A VLASTNOSTI	7

Rozměry a tvary	7

Sorpční vrstva	7

Osmózu podporující vrstva	7

Vlhkost udržující vrstva	7

Separační mřížka	7

Náplasťový základ	8

FYZIKÁLNÍ PRINCIPY FUNKCE	9

Absorpce	9

Kapilární síly	9

Elastická nasákavost	10

Adsorpce	10

Difuse	10

FYZIKÁLNÍ FAKTORY	11

Podstata interakce AKTIVNÍ DVOJVRSTVY – povrch rány/defektu	11

„HOSPODAŘENÍ“ S VODOU	11

Faktory ovlivňující účinnost	11

Kontakt s ránou	11

Stupeň saturace aktivního uhlíku	12

PATOLOGICKÉ SYMPTOMY	12

Deodorace	12

Bakteriostáza	12

Analgézie	Chyba! Záložka není definována.

Hemostypse	12

Detoxikace	12

Antiinflamatorní a lokálně zklidňující efekt	13

Antiedematozní efekt	13

Stimulace hojení	13

FÁZOVÉ OŠETŘOVÁNÍ RAN	14

Problematika léčebných schémat	14

Komplex BAUER BANDAGE pro fázové ošetřování	14

Skladba komplexu pro fázovou terapii	15

SORTIMENT	15

Výpis materiálu pro modelový případ	Chyba! Záložka není definována.

KONTRAINDIKACE, KOMPLIKACE  A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY	15

Kontraindikace	15

Nadměrná adheze	Chyba! Záložka není definována.

Pigmentace	15

Zvýšená citlivost	16

VÝHODY	16

Výhody při ošetřování ran na odborném pracovišti	16

Výhody při domácím použití	17

Více než jen krytí	17

Dostupnost	17

TYPY PROVEDENÍ	Chyba! Záložka není definována.

typová řada I – Bauer Bandage Basic	Chyba! Záložka není definována.

typová řada II – Bauer Bandage Disc	Chyba! Záložka není definována.

typová řada III – Bauer Bandage AirLift	Chyba! Záložka není definována.

typová řada IV – Bauer Bandage WaterResist	Chyba! Záložka není definována.

typová řada V – Bauer Bandage StableTape	Chyba! Záložka není definována.

typová řada VI – Bauer Bandage Specials	Chyba! Záložka není definována.

HLAVNÍ ZÁSADY APLIKACE	18

Poranění u diabetiků	19

Chirurgické rány	19

Popáleniny	19

Vředy	20

Pokousání	20

Poranění konečků prstů a prstců	21

Dekubity	21

Karcinomy	21

Defekty vzniklé v důsledku nákazy AIDS	21

BAUER BANDAGE V LÉKÁRNIČCE	22

Čerstvá krvácející poranění	22

Jedovatá bodnutí, kousnutí, požahání	22

Furunkly a karbunkly	22

Popáleniny menšího rozsahu, říznutí a další drobná poranění	22

Panaritium	22

Puchýře	22

ZÁkLADNÍ LÉČEBNÁ SCHÉMATA	23

Obecně	36

Postup ošetření při bodnutí žihadlem	36

Základní postup při ošetření krvácející rány	37

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI	Chyba! Záložka není definována.

ZKRATKY, TERMÍNY A DEFINICE	Chyba! Záložka není definována.

Z HISTORIE VÝVOJE BAUER BANDAGE	38

REGISTRACE	39

VÝROBA	39

PATENTOVÁ OCHRANA	39

KONTAKTY	Chyba! Záložka není definována.

LITERATURA	39

## AKTIVNÍ UHLÍ = AKTIVOVANÝ UHLÍK

Odpradávna se používaly primitivní formy aktivního uhlí k čištění ran. „Živočišné uhlí“ je dnes v široké léčebné praxi užíváno jako střevní detoxikans. Různé formy aktivního uhlí jsou nezbytnou součástí filtrů plynových masek, chránících před působením nejrůznějších toxinů rozptýlených v ovzduší. V průmyslové praxi, ale také v moderní medicíně, jsou speciálně vyvinuté formy aktivovaného uhlíku stále více využívány v rámci nejrůznějších filtračních procesů. Sorbenty vyvinuté na jeho bázi hrají například zásadní roli při dekontaminaci půd  znečištěných chemikáliemi.

Poměrně novou oblastí využití aktivovaného uhlíku v terapii jsou aktivní sorpční obvazová krytí povrchových i hlubších ran a defektů. Jsou schopna vytvořit podmínky pro stabilizaci mikroklimatu umožňujícího harmonické hojení. S jejich použitím se to s přibývajícími zkušenostmi začíná postupně dařit i u takových afekcí, kde se dříve uspokojivého efektu dosahovalo jen s vynaložením mimořádné péče, značných materiálových nákladů a při bezvadné spolupráci pacienta. Zdá se, že novými aplikačními formami aktivovaného uhlíku pro hojení ran se začíná uzavírat kruh, který začal kreslit pravěký lovec, když ve snaze zastavit krvácení a postupující zánět vsypal do rány na prášek rozdrcené čerstvě vychladlé uhlíky z táborového ohniště…

## ÚVODEM

K použití sorpčních materiálů RODINY BAUER BANDAGE, využívajících aktivní dvojvrstvy k vytvoření osmotického gradientu.

Zdravotnický prostředek na bázi mikrofilamentárního aktivovaného uhlíku potencovaného efektem osmotické pumpy zajišťuje optimální podmínky pro harmonizované hojení jinak obtížně zhojitelných ran, podstatným urychlením procesu hemokoagulace vede k urychlení zástavy krvácení (hemostáza) a omezuje průnik, rozšíření a působení exogenních toxinů do organizmu. Jeho základní indikační oblasti tedy jsou:

A  Hemostypse

B  Hojení

C  Detoxikace

Purifikovaný aktivovaný uhlík je přátelský k životnímu prostředí, jehož je přirozenou součástí, vyniká snadným

použitím, je snadno skladovatelný, cenově dostupný a bezpečný.

Materiály využívající aktivovaný uhlík pro léčení mají dlouhou historii. Prudký vzestup úrovně poznání

v průběhu uplynulých dvou desetiletí umožnil konstrukci nové generace obvazových materiálů, využívajících jedinečných vlastností zvláštních forem aktivovaného uhlíku, označovaných souhrnně jako potencovaný mikrofilamentární bioaktivní uhlík.

Mezi ostatními doposud běžně užívanými formami vyniká svojí chemickou čistotou, řádově větší absorpční schopností a pro adsorpci prakticky využitelnou aktivní měrnou plochu povrchu jeho mikrofilamentární forma. Právě tato forma bioaktivního uhlíku je jednou ze dvou základních surovin aktivní dvojvrstvy, využívané jako aktivní surovinová složka pro výrobu zdravotnických přípravků z rodiny BAUER BANDAGE, které jsou určené pro široké využití v humánní i veterinární medicíně.

### Pro vnější užití

V současnosti dostupné formy zdravotnických prostředků na bázi aktivní dvojvrstvy jsou využívány k ošetřování ran a defektů kožního krytu. Fyzikálně chemickou cestou aktivovaný uhlík se přímo nepodílí  na metabolických pochodech probíhajících v živém organizmu tím, že by do něho dodával cizorodé látky, nebo indukoval vznik látek do té doby v těle nepřítomných. Jeho bioaktivita spočívá ve schopnosti fyzikálně i chemicky vázat široké spektrum v ráně přítomných látek a částic, které tam nejsou žádoucí. Extrémně velikým povrchem a fyzikálně chemickými vlastnostmi  je bioaktivní uhlík schopen z hlediska hojení ovlivňovat chování tkání, se nimiž je v bezprostředním styku. Vzhledem k obecně známým vlastnostem aktivovaného uhlíku jako detoxikačního činitele nepřipadá do úvahy to, že by mohl působit na živou tkáň toxicky nebo dráždivě.

Zdravotnické prostředky BAUER BANDAGE, užívané pro komplexní ošetření ran, se zásadně odlišují od konvenčních prostředků užívaných v obdobných indikacích. Hlavní rozdíly jsou:

Bioaktivní uhlík je aplikován na určitý časový interval odpovídající postupné saturaci celkové sorpční kapacity uhlíkové vrstvy. Délka tohoto intervalu závisí na fázi hojení rány, stupni kontaminace toxiny, stavu rozvoje infekce resp. kolonizace mikroorganismy, množství a charakteru exsudátu produkovaného ránou/defektem.

Je v přímém kontaktu s tkání. Vzhledem k absolutní čistotě a chemické povaze účinného detoxikačního prostředku a vcelku dobré soudržnosti uhlíkových mikrovláken není nutno a také není z funkčního hlediska žádoucí tuto formu bioaktivního uhlíku oddělovat od prostředí, na které má působit, žádnou bariérou typu polopropustné membrány, jak tomu bývá v případě většiny jiných přípravků na bázi aktivního uhlí, vykazujících buďto nižší čistotu uhlíkového substrátu, nebo nesoudržnost jeho formy.

Účinek na tkáň a prostředí rány/defektu/ na povrch afekce je komplexem chemického a fyzikálního působení, při kterém se podle charakteru rány různou měrou uplatňují odlišné funkční mechanismy dané mikrostrukturou a povahou tohoto materiálu.

Pro tři základní indikační oblasti  zdravotnických prostředků  BAUER BANDAGE je třeba důsledně odlišovat  postupy  ošetření :

- Ošetření akutních krvácejících ran, kde v popředí účinku je podstatné urychlení zástavy krvácení - hemostypse - zde se zdravotnické přípravky z rodiny BAUER BANDAGE aplikují nasucho, často jen jako krátkodobé kompresy. Svojí povahou jde spíše o nástroj, nežli o obvaz, protože doba jeho aplikace k dosažení zástavy krvácení se měří v délce desítek sekund, nejvýše několika málo minut.

- Ošetření obtížně zhojitelných ran, kde se uplatní zejména sorpční funkce při dodržení zásad „mokrého hojení“.

- Ošetření poranění s přítomností exogenního toxinu, kde je nutno vedle aplikace obkladu uvážit i teplotu přiloženého krytí podle termostability toxinu.

### Pro vnitřní užití

Praktické užití materiálů na bázi potencovaného bioaktivního uhlíku ve sterilním chirurgickém operačním poli je v počátcích. Probíhají přípravy klinických studií širokého spektra indikačních možností jeho použití při operaci. Dominovat bude především schopnost lokální hemokoncentrace a akcelerace spuštění hemokoagulační kaskády. Zdá se, že to jej předurčuje se stát šetrným prostředkem pro rychlé stavění smíšeného krvácení při tupé preparaci srůstů, případně z řezných ploch na parenchymatózních orgánech apod. Praktické nasazení vhodných forem zdravotnických prostředků z rodiny BAUER BANDAGE je spíše otázkou rutinního technického řešení a nezbytnosti uvážlivého klinického testování, nežli věcí faktického výzkumu. Lze tedy odůvodněně očekávat, že po uplynutí doby potřebné k řádnému klinickému ověření doplní sortimentní nabídku BAUER BANDAGE.

## KONSTRUKCE A VLASTNOSTI

Zdravotnické prostředky z rodiny BAUER BANDAGE se skládají z aktivní dvojvrstvy tvarované a doplněné dalšími materiály podle určení daného typu materiálu. Nositelem základní funkce je vrstva mikrofilamentárního uhlíku v podobě tkaniny o středním průměru vlákna v desítkách µm, jejíž účinek je zesílen přítomností osmoticky aktivní vrstvy z netkané textilie zvláštního složení s podílem několika druhů vláken. Tyto dvě aktivní vrstvy jsou často doplněné pomocnými vrstvami z materiálů umožňujících fixaci, jako jsou samolepící vrstvy pro náplasti, nasákavé materiály zajišťující dlouhodobě mokré prostředí, vrstva zabraňující odparu vody z obvazu, vrstva tepelně izolační apod.

### Rozměry a tvary

Zdravotnické přípravky na bázi aktivní dvojvrstvy jsou vyráběny v rozměrové škále odpovídající co nejlépe velikosti rány/defektu. V některých případech jsou charakteristické i speciální tvarovou úpravou podle účelu použití. Všechny vrstvy jsou vysoce porézní a snadno propustné, což jim dává značnou schopnost retence kapaliny a v případě uhlíkové vrstvy navíc i mimořádnou absorpční a adsorpční schopnost.

Na rozdíl od většiny jiných zdravotnických přípravků využívajících sorpční schopnosti aktivovaného uhlíku je ale možno přípravky na bázi BAUER BANDAGE libovolně tvarově adaptovat přistřižením. To u jiných materiálů nebývá možné, protože jsou konstruovány jako uzavřené polštářky, obsahující sypké nebo ne zcela čisté formy aktivního uhlí a nelze je proto aplikovat přímo do rány.

### Sorpční vrstva

V přímém kontaktu s povrchem těla je sorpční vrstva tvořená mikrofilamentárním uhlíkem uspořádaným makroskopicky do formy tkané textilie. Počet vláken v jednom prameni tkaniny se pohybuje mezi 900 až 1500. Výchozí surovinou pro výrobu purifikovaného karbonového mikrovlákna je textilie z chemicky čisté hydroviskózy rostlinného původu.

Sorpční funkce vrstvy vyplývá jak z vláknité makrostruktury, tak z obecně známých vlastností aktivovaného uhlíku. Využitelná sorpční kapacita je v tomto případě násobně větší než u běžných forem aktivovaného uhlíku. Ten totiž bývá uspořádán nikoliv do vláken, ale do souběžně orientovaných destiček oddělených volnými prostorami.

### Difusi podporující vrstva

Sorpční funkce je potencována přítomností druhé – difusi podporující aktivní vrstvy z netkané textilie. Její fyzikální vlastnosti jsou pečlivě vybalancovány použitím speciální směsi dvou odlišných typů vláken. Zatímco vlákna polypropylenu mají schopnost vést vodu podélnými kapilárními trhlinami, hydroviskóza vodu zadržuje díky vysoké nasákavosti a schopnosti vodu vázat. Vrstva netkané textilie po potřebnou dobu spolehlivě zajišťuje koncentrační spád mezi prostředím rány (kde je maximum rozpuštěných a emulgovaných látek) a prostředím nad sorpční uhlíkovou vrstvou, kde je téměř nulová koncentrace rozpuštěných látek. Efekt   „difusní pumpy“ vede k dokonalejšímu využití celkové sorpční kapacity mikrofilamentárního uhlíku v celé tloušťce uhlíkové tkaniny a jako jeden ze základních funkčních principů tohoto materiálu je patentově chráněn.

### Vlhkost udržující vrstva

Je zhotovena z netkané textilie běžného složení napomáhající udržení mokrého prostředí. Tloušťka netkané textilie je přitom u rozměrově vhodných typů přípravků odstupňována do několika variant od nejtenčí po velmi silnou. Každé konkrétní tloušťce vlhkost zadržující vrstvy je přiřazen odpovídající časový interval, po který je schopna tato vrstva skutečně za běžných podmínek (teplota, vzdušná vlhkost, proudění vzduchu, zpětné vstřebávání vody povrchem rány do krevního oběhu)  zabezpečit udržení vlhkosti bez nutnosti dalšího doplňování roztoku mimo intervaly kontroly obvazu nebo převazování.

### Separační mřížka

V průběhu používání Bauer Bandage  se postupně zcela upustilo od aplikace separační vrstvy na bázi teflonu, mastného tylu apod. Přischnutí uhlíkové vrstvy ke spodině rány nebo přímo vhojení vláken uhlíku do novotvořených granulací či epitelu je komplikací, k níž může dojít jen v důsledku hrubého porušení základních zásad ošetřování tímto druhem interaktivního obvazu. Separační mezivrstva je tedy jen záchrannou berličkou maskující nesprávný postup ošetřování a fakticky znehodnocující unikátní základní vlastnost čistého uhlíku, který právě bezprostředním kontaktem s povrchem rány dává k dispozici plnou kapacitu svých sorpčních schopností.

Jakákoliv mezivrstva mezi ránou a uhlíkovou vrstvou představuje mechanickou překážku a přidaný odpor, který brání pronikání nežádoucích látek do prostředí obvazu, ve kterém jedině může dojít k jejich adsorpci a skutečnému zneškodnění.

### Náplasťový základ

Pro snadnější fixaci a ochranu drobných ran jsou vyvzorovány přípravky doplněné o samolepící náplasťovou vrstvu. Náplasťové formy jsou vyráběny ve třech řadách s rozdílnými vlastnostmi nosné vrstvy – s vysokou pevností v tahu, umožňující tam, kde to je indikováno, přiblížení okrajů rány, se zvýšenou propustností vzduchu a konečně s ochrannou vrstvou vyznačující se zvýšenou odolností vůči vnějšímu působení vody.

## FYZIKÁLNÍ PRINCIPY FUNKCE

## Absorpce

V úvodní fázi ošetření se uplatňuje tzv. primární absorpce. V jejím průběhu je pohlcován exsudát strukturou mikrofilamentárního uhlíku a současně je odsát tkáňový mok z intersticia v bezprostředním okolí rány. Tento děj pobíhá dynamicky, v časovém úseku vteřin až minut – v závislosti zejména na viskozitě exsudátu a jeho složení.

## Kapilární síly

Jedna z důležitých funkčních vlastností mikrofilamentárního uhlíku je schopnost kapilární absorpce, který je dán rozměry kapilárních prostor mezi vlákny a povrchovým napětím exsudátu. Podle Kelvinova zákona je vztah mezi kapilárními silami (pozitivními nebo negativními) uvnitř struktury bioaktivního mikrofilamentárního uhlíku dán povrchovým napětím exsudátu, úhlem vzlínavosti kapky exsudátu a středním rozměrem interfilamentárních prostor uhlíku tento:

ΔP =  (4Υ cosΘ ) / d  [N/m2]

kde  je:

ΔP	= 	hydrostatický tlak (N/m2)

Υ	=	povrchové napětí exsudátu (N/m)

Θ	=	úhel vzlínavosti kapky exsudátu na povrchu uhlíkového mikrovlákna

d	=	střední rozměr interfilamentárního prostoru

Vzhledem k tomu, že tkaninu z mikrovláken bioaktivního uhlíku lze stlačit, je možno do jisté míry „regulovat“ velikost středního rozměru interfilamentárního prostoru. Již mírnou kompresí při přiložení na ránu docílíme krátkodobě zhuštění struktury vláken a tomu odpovídajícího zmenšení středního rozměru kapilárních prostor.

Pro následující výpočet jsme zvolili tři stavy tkaniny:

Interfilamentární prostor			pro nestl.tkaninu 	pro stř.stl.tk.	pro stlačenou tkaninu

Povrchové napětí exsudátu (Υ)		0,07 N/m		0,07 N/m	0,07 N/m

Úhel vzlínavosti exsudátu (Θ)		0°			0°		0°

Cosinus Θ				1			1		1

Střední rozměr interfilam. prost. (d)	0,000015		0,000010	0,000007

Podtlak uvnitř uhlíkové tkaniny:

(N/m2) = Pa				18 666			28 000		40 000

(kPa)					18,6			28,0		40

Potenciál kapilárních sil, které můžeme uplatnit přiměřeným stlačením struktury uhlíkaté tkaniny je zjevný ve srovnání s tlakovými poměry panujícími v tělní tekutině, které jsou v dotčených periferních tkáních vztahovány zejména k systolickému tlaku o velikosti cca 16 kPa a plnícímu kapilárnímu tlaku cca 4 kPa. Z uvedeného výpočtu vyplývá, že při mírně stlačené tkanině vznikají podmínky, kdy podtlak ve tkanině významně převyšuje tlak v cévním řečišti a v praxi dokáže ve fázi primární absorpce (tj. bezprostředně po přiložení obvazu na ránu v trvání řádově minut) odsát nejen exsudát z povrchu rány, ale i tkáňový mok v mezibuněčných prostorách (intersticiu) bezprostředně souvisejících tkáňových vrstev. Tento děj má zásadní význam pro účinné odvedení exogenních toxinů pronikajících jinak do organizmu krevní cestou.

## Elastická nasákavost

Při úvodní saturaci nasucho přikládaného ZP z rodiny BAUER BANDAGE se kromě kapilárních sil uplatňuje také nasákavost, která je dána elasticitou tkaniny. Po uvolnění následujícím po úvodním stlačení má totiž tkanina tendenci navrátit se do více-méně původního tvaru (podobně jako například molitanová houbička). V této fázi se uplatňuje další součást „sacího efektu“ odpovídající síle, kterou byla původně uvedena tkanina do komprimovaného stavu po odečtení složky spotřebované její trvalou deformaci.

## Adsorpce

Je základním dlouhodobě se uplatňujícím funkčním mechanismem při ošetření pomocí zdravotnických přípravků na bázi aktivovaného uhlíku. Obecně jde o obohacení látek na povrchu z okolní fáze. Na aktivním uhlíku může probíhat adsorpce z plynné fáze (desodorace rány) i z fáze kapalné (detoxikace a čištění rány). Při adsorpci pronikají molekuly rozptýlené v okolních fázích do pevné fáze aktivovaného uhlíku. Při adsorpci uplatňované v případě našich přípravků rozeznáváme fyzikální adsorpci (fyziosorpci) a chemickou adsorpci (chemisorpci).

Fyzikální adsorpce je založena na působení Van der Waalsových sil. Při tomto procesu zůstávají adsorbované látky chemicky nezměněny. Fyzikální adsorpce je vratný (reversibilní) děj. To znamená, že adsorbované látky se mohou za určitých podmínek uvolnit v původním složení.
Chemisorpce zakládá vznik chemických vazeb mezi adsorbovanými látkami a povrchem uhlíkového vlákna tak, že se mění jejich chemická struktura. Chemisorpce je více-méně nevratným dějem (ireversibilní). Důsledkem chemisorpce je zánik rozpuštěných molekul látek s dopadem na osmolalitu exsudátu. Zmenšení osmolality v mokrém krytí vede ke zmenšení osmolality exsudátu i tkáňovém moku. V případě edematozního terénu dochází v důsledku tohoto děje ke zpětnému vstřebávání vody do krevního oběhu a postupnému vymizení edému s pozitivními dopady na perfuzi tkání.

Při uplatnění tohoto základního mechanismu vyvstává v porovnání s ostatními materiály na bázi aktivního uhlíku zejména přítomnost osmoticky aktivní vrstvy netkané textilie. S její pomocí je totiž reálně využitelný podíl měrné aktivní plochy uhlíku mezi 500 až 1.500 m2/gram a je v případě aplikace materiálu s aktivní dvojvrstvou násobně vyšší, nežli u jiných doposud běžně v medicíně užívaných forem. Navíc se od běžných forem s destičkovou strukturou použitá surovina vykazuje uhlíkovými vlákny se střední tloušťku vlákna v řádech desítek μm prostupnou strukturu, ve které, na rozdíl od struktury destičkové, mohou v exsudátu rozpuštěné nebo emulgované látky pronikat až do hlubokých vrstev a tyto postupně saturovat.

Mikrofilamentární bioaktivní uhlík potencovaný vrstvou osmoticky aktivní netkané textilie je v tomto ohledu materiálem zcela mimořádných vlastností.

## Difuse

Difuse se uplatňuje v rámci aktivní dvojvrstvy jako dlouhodobě působící „difusní pumpa“. Sorpční vrstvu z bioaktivního uhlíku je možno chápat jako membránu s určitým tlakovým odporem, bránícím volnému průniku molekul látek rozpuštěných nebo emulgovaných v exsudátu. Pod touto „membránou“ směrem ke spodině rány/defektu se ve vodném prostředí nachází určitá koncentrace rozpuštěných nebo emulgovaných látek, nad „membránou“ pak vrstva netkané textilie s minimální koncentrací těchto látek. Na základě tohoto koncentračního spádu dochází k migraci rozpuštěných molekul do prostoru nad „membránou“. Po cestě se ale tyto látky dostanou do bezprostředního kontaktu s povrchem vláken bioaktivního uhlíku a podle své povahy jsou  fyzikálně nebo chemicky adsorbovány. Koncentrační spád je tedy dále zachován a uplatňuje se až do doby vyčerpání sorpční kapacity bioaktivní vrstvy uhlíku, nebo mechanického ucpání interfilamentárních prostorů detritem, krevními elementy nebo mikroorganismy.

## FYZIKÁLNÍ FAKTORY

## Podstata interakce AKTIVNÍ DVOJVRSTVY – povrch rány/defektu

Skutečné poměrné uplatnění funkčních mechanismů se odlišuje podle charakteru rány/defektu a fáze jejího hojení.

#### „HOSPODAŘENÍ“ S VODOU

U silně exsudující rány aplikujeme BAUER BANDAGE nasucho. Výhoda přitom spočívá v tom, že dochází k rychlému odsátí exsudátu v rámci primární absorpce. S ním jsou do struktury mikrofilamentárního uhlíku strženy i bakterie a toxické látky, případně komplexy molekul s relativně značnou molekulární hmotností. Tyto látky jsou tedy absorbovány mezi vlákna uhlíkové tkaniny a následně se adsorbují ulpěním na jejich povrchu uplatněním chemisorpce i fyziosorpce.

Tím, že dojde k prosycení difusně aktivní vrstvy speciální netkané textilie tekutou fází, začne se následně uplatňovat efekt difusní pumpy. Látky rozpuštěné v tekuté fázi v ráně a nad jejím povrchem mají tendenci pronikat uhlíkovou vrstvou do vrstvy aktivní netkané textilie a jakmile doputují do oblasti doposud nenasyceného uhlíku, jsou zde adsorbovány.

U středně exsudující rány je nutno doplnit vodní sloupec dodáním určitého množství vody ze strany aktivní netkané textilie. Jde o to, aby byl odsát všechen exsudát a současně propojením „endogenní“ a „exogenní“ vody vytvořeny předpoklady pro uplatnění difusní pumpy.

V případě suché rány je třeba dodat vodu do obou aktivních vrstev obvazu a difusní pumpu  spustit „zvenčí“.

Při hustém, viskózním exsudátu je vhodné dodat větší podíl exogenní vody před aplikací BB přímo na povrch rány, aby došlo k jeho naředění a následně hladké absorpci.

## Faktory ovlivňující účinnost

zdravotnických přípravků z rodiny BAUER BANDAGE při ošetřování ran

Hlavní fyzikální faktory, které ovlivňují účinnost prostředků BAUER BANDAGE při ošetření ran jsou ty, které ovlivňují uplatnění vodního sloupce ve skladbě aktivních vrstev obvazu, množství a povahu exsudátu, stupeň saturace adsorpční vrstvy a rozsah přímého kontaktu bioaktivní vrstvy uhlíku s povrchem rány.

Je třeba vzít na vědomí, že jakmile dojde k nasáknutí bioaktivní uhlíkové vrstvy, kapilarita se přestane uplatňovat. Jakmile je bioaktivní vrstva kontaminována vodou odpuzující látkou, jako například vazelína nebo tuk, exsudát nebude zvlhčovat bioaktivní vrstvu rovnoměrně.

## Kontakt s ránou

Zdravotnické prostředky na bázi BAUER BANDAGE mohou správně působit jen v případě, když jsou v přímém kontaktu s ránou. Chybná aplikace, kde bioaktivní vrstva v kontaktu s povrchem rány není, anebo nepokrývá ránu optimálně, nebo když jsou přítomny zaschlé strupy, nekróza, putridní povlaky apod., které brání správnému kontaktu, musí být napravena vhodným chirurgickým zásahem.

## Stupeň saturace aktivního uhlíku

Je třeba sledovat, zda nedochází k probarvování povrchu difusně aktivní vrstvy netkané textilie. K tomu totiž dochází po vyčerpání sorpční kapacity uhlíkové vrstvy a krytí je nutno vyměnit.

## PATOLOGICKÉ SYMPTOMY

a mechanismy působení bioaktivní dvojvrstvy, které se uplatňují při jejich zvládnutí

### Deodorace

Dokonalá eliminace zápachu nastupuje v krátké době po aplikaci zdravotnických prostředků z rodiny Bauer Bandage. Uplatňuje se při ní chemisorpce i fyziosorpce a to zejména v úvodní fázi hojení chronických defektů, které jsou pomocí BB vesměs ošetřovány metodou mokrého hojení. Po přiložení aktivního sorpčního obvazu dojde mimo jiné rovněž k pohlcení molekul plynů a kapének obsahujících „aromatické“ látky působící na čich. V tomto případě se uplatňuje zejména adsorpce. A to jak cestou chemisorpce, kde se pohlcené molekuly váží na volné vazby vzhledem k průměru karbonového mikrovlákna povrchově umístěných atomů uhlíku, tak dochází i k fyziosorpci zachycením některých molekul na povrchu vlákna působením elektrostatických sil.

### Bakteriostáza

Při použití aktivního sorpčního krytí  dochází  k bakteriostatickému efektu v důsledku vytvoření a dlouhodobého udržení (po celou dobu hojení rány) specifického mikroklimatu v ráně, tj. jak na jejím povrchu, tak i v intercelulárních prostorech tkání při jejím povrchu. Mikroklima je dáno uplatňováním sorpčního efektu ve spojení s dlouhodobým účinkem difusní pumpy a osmózou probíhající opačným směrem než difuse (transport molekul vody směrem do míst s vyšší koncentrací rozpuštěných látek  tj. do rány) . Tyto mechanismy jsou totiž odpovědny za trvalé odstraňování všech volně rozpuštěných nebo emulgovaných látek v prostředí rány a to včetně těch, které by mohly být mikroorganismy využívány jako živný substrát. Bakterie se tedy nemohou v ráně významně pomnožit pro trvalý nedostatek živin.

### Analgezie

Analgetický efekt přichází v důsledku odsátí mediátorů zánětu a dalších látek dráždících volná nervová zakončení z prostoru rány. Paradoxně je v některých případech, zejména v úvodní fázi hojení rány, pozorována zvýšená bolestivost. Ta vzniká  v důsledku odkrytí volných nervových zakončení odstraněním detritu. Receptory bolesti jsou v této fázi přímo vystaveny dráždivým látkám, které doposud z rány zcela nevymizely a centrum bolesti je vzhledem k předchozímu útlumu citlivější.

### Hemostypse

Uplatňuje se zejména u čerstvých poranění krvácejících z kapilár a drobnějších cév, u plošných poranění kožního krytu, při krvácení z peroperačně rozrušených srůstů, při operativě na parenchymatózních orgánech, po extrakcích zubů, jako první pomoc u střelných a bodných poranění v rámci aplikované komprese.

Při přiložení sorpčního krytu a aplikaci mírného tlaku dojde ke zmenšení prostor mezi vlákny uhlíku a tím ke zvětšení kapilárních sil působících na krevní plasmu. To způsobí urychlenou absorpci krve do sorpční uhlíkové vrstvy. Protože pro malou velikost molekuly nejsnáze proniká do struktury uhlíkaté síťoviny voda, dojde ve zbytkovém prostoru mezi povrchem rány a sorpční vrstvou, případně mezi jejími listy v významné hemokoncentraci. Současně ale dojde k masivnímu kontaktu faktorů spouštějících hemokoagulační kaskádu se smáčivou (hydrofilní)  plochou uhlíku. Na základě uplatnění obou mechanismů je skutečně proces hemokoagulace spuštěn a vzhledem k výše uvedenému výrazně akcelerován.

Poznámka: v případech, kdy po zástavě krvácení nehrozí přischnutí nebo vhojení do rány (povrch rány je suchý, nehrozí možnost odloženého ošetření) můžeme s výhodou kryt ponechat a využít jeho bakteriostatického a protizánětlivého působení.

### Detoxikace

Detoxikační efekt aktivního uhlíku je historicky prověřenou vlastností, široce využívanou například při terapii alimentárních intoxikací. Ve specifickém případě hojení ran jde o vychytávání bakteriálních toxinů, některých exogenních toxinů pocházejících například z hmyzích bodnutí (žihadlo) i endotoxinů vznikajících v nekrotické tkáni. Detoxikační efekt je v případě speciálně mikrofilamentární formy uhlíku nastupuje velice rychle a je masivní. To odpovídá extrémní měrné aktivní ploše. V případě dodržení podmínek mokrého hojení dochází  až v pravém slova smyslu transkutánnímu  „odsátí“ například hmyzího toxinu i z hlubších vrstev kůže.

Velké naděje se vkládají do použití velkoplošných roušek BB v případech rozsáhlých popálenin, kde včasné přiložení může podstatně přispět k retenci endogenních rozpadových toxinů a zábraně jejich masivnímu vyplavení do krevního oběhu se všemi tristními důsledky metabolického rozvratu…

### Antiinflamatorní a lokálně zklidňující efekt

Podobně jako v případě analgetického působení se i zde uplatní jednak modelace zánětlivé reakce, kdy je snižována hladina mediátorů zánětu (histamin), antitoxický efekt, který pomáhá zvládnout přítomnost bakteriálních toxinů  a konečně bakteriostatický efekt způsobený vyčištěním rány.

### Antiedematózní efekt

Zmenšení osmolality tkáňového moku přichází v důsledku adsorpčního efektu uhlíku, protože je podstatně snížena celková osmolalita roztoku, vrací se přebytečná voda do krevního oběhu.

### Stimulace hojení

Skutečnost, že BB dlouhodobě nejen čistí ránu, ale doslova z ní vysává veškeré volné látky, je podstatou stimulace hojení. Nedostatek živin a nově vytvořený „volný prostor“ totiž vede k indukci neoangiogeneze, granulace a epitelizace. Jde o to, že aktivní krytí sice tělu nic nedodává, ale vytváří čistý prostor k uplatnění všech přirozených, tělu vlastních, mechanismů hojení. A to navíc harmonickým způsobem, protože brání vzniku nerovnováhy mezi jednotlivými mechanismy hojení.

V zásadě je uplatněním tohoto mechanismu naplněním absolutně platné zásady definující hlavní smysl práce lékaře spočívající v pomoci vytvořit tělu takové podmínky, aby si mohlo pomoci samo. V tomto smyslu by mělo být použití aktivního sorpčního krytu blízké i těm specifickým vrstvám populace, která je zaměřena na přírodní metody léčby, tradiční orientální medicínu i nejrůznější alternativní léčebné metody. Přírodní, přirozený mechanismus působení zdravotnických prostředků na bázi aktivní dvojvrstvy je totiž zřejmě filosoficky docela přijatelný i pro ty nejextrémnější zastánce alternativních léčebných metod…

## FÁZOVÉ OŠETŘOVÁNÍ RAN

### Problematika léčebných schémat

V uplynulých letech byla představena řada komplexních, mnohdy velmi sofistikovaných léčebných schémat vázaných na konkrétní sestavy účinných moderních obvazů a léčivých přípravků, i když zatím ani zdaleka nepřevažují nad „klasickou“ terapií, stále častěji jsou využívána v moderní terapii obtížně zhojitelných ran a defektů kožního krytu, případně i hlubších tkáňových vrstev. Podstatnou součástí těchto schémat bývá doporučení řady (v některých případech nemalého počtu) přípravků zpravidla z výrobního programu daného výrobce. Je nesporné, že tato doporučení jsou v drtivé většině oprávněná, a jejich důsledné dodržování přispívá k velice příznivému průběhu hojení. Na druhou stranu mají tato schémata několik nevýhod:

- nutnost držet skladem řadu zdravotnických prostředků – podle fáze hojení. To je spojeno jak s relativně širokou evidenční agendou  a  vyžaduje nemalé finanční prostředky pro udržování kompletně vybaveného skladu.

- Pro schopnost rozpoznat, ve které fázi hojení daná rána je a kdy je tedy vhodné nasadit nový přípravek – k volbě optimálního postupu, je nutná značná erudice ošetřujícího,

v zásadě jde o to, že zvládnutí moderní terapie ran s využitím specializovaných materiálů vyžaduje náročné studium a získání přehledu o vlastnostech až desítek materiálů.

### Komplex BAUER BANDAGE

S  vědomím užitečnosti vytváření takových schémat praxí ověřených standardních postupů a skladby materiálů, zahrnujících vše potřebné k dodržení léčby lége artis, se také výrobce BAUER BANDAGE pokusil sestavit určitá rámcová doporučení s podrobností jdoucí nad rámec přikládaného návodu. Tentokrát ale vzhledem k široké využitelnosti aktivní dvojvrstvy jsou tato doporučení založena jen na vysvětlení principů dodržování několika hlavních zásad, kterými je třeba se při použití tohoto materiálu řídit a doporučení několika málo pomocných materiálů zajišťujících mikroklima rány a ochranu novotvořeného epitelu před macerací.

Výsledkem je jednoduchá sestava vodítek pro volbu správného individuálního postupu v ošetřování pomocí sice rovněž sofistikovaného komplexu o vysoké účinnosti, který však ve srovnání s jinými pracuje s podstatně menším počtem materiálových položek a v tomto smyslu se zdá být přehlednější a pro praxi přijatelnější.

Snažíme se tedy vést k dodržování základních zásad nezbytných k úspěšnému zvládnutí procesu čištění a hojení chronického defektu ve vztahu k právě probíhající fázi terapie a povaze rány.

Pro zajištění úvodní fáze hojení, kdy je nutno ránu častěji kontrolovat a krytí měnit. Rána se čistí a produkuje relativně veliké množství nežádoucích látek, které jsou intenzivně pohlcovány aktivní vrstvou. S postupujícím zklidněním rány a jejím přechodem do fází hojení je pak možno prodlužovat také intervaly kontroly saturace a převazů.

Z hlediska udržení mikroklimatu rány je důležitá možnost neprovádět výměnu krytí při každé vizuální kontrole rány. Sorpční kapacita materiálu je enormní a v praxi může jeho funkci ohrozit spíše přítomnost silné vrstvy detritu a husté putridní sekrece, která ulpí na kontaktním povrchu uhlíkové vrstvy a mechanicky ucpe prostory mezi uhlíkovými vlákny. Ta pak  brání správnému uplatnění efektu difusní  pumpy. V tomto případě ale postačí mechanické opláchnutí makroskopicky patrných nečistot sterilní destilovanou vodou nebo fyziologickým roztokem přímo u pacienta s ponecháním obvazu na místě.Pouze na první pohled  se  ponechání obvazu zdá být porušením obecných zásad správné léčby. V našem případě je cílem zachovat co nejstabilnější mikroklima v ráně a tím umožnit plynulé hojení. Právě ponecháním obvazu je tato podmínka podstatnou měrou naplňována, protože na mikroklimatu se v tomto aktivně podílí celá hmota obvazu se všemi jeho spolupracujícími vrstvami. Teplota vody používané pro opláchnutí povrchu uhlíkové vrstvy měla být mezi 37 – 40 ºC, aby nedošlo k ochlazení rány, které by pozastavilo proces hojení řádově o hodiny.

### Skladba komplexu obvazu

- BAUER BANDAGE překrytá pro vodu nepropustnou foliovou vrstvo a termoizolačním krytem.

- Neutrální krém určený k ochraně okolí defektu/rány před nadměrnou macerací pokožky.

- Vhodný roztok ke zvlhčování celého komplexu krytu.

Použití výše uvedených prvků je precizováno ve formě léčebných schémat, která jsou pomůckou pro volbu vhodného postupu ošetření u každého typu rány/defektu.

## SORTIMENT

Bauer Bandage  se vyrábí ve standardních čtvercích o rozměru 10x12 cm, 10x10cm, 10x5cm a 5x5cm, které je možno libovolně dělit. Do budoucna se uvažuje  s uvedením  na trh bandáže většího rozměru umožňujícího ošetření rozsáhlých plošných defektů celistvou vrstvou uhlíku.

Do praxe se také uvádí obklad pro ošetření bodnutí hmyzem a náplast k ošetření drobných poranění, které jsou založeny na stejném principu.

## KONTRAINDIKACE, KOMPLIKACE  A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

### Kontraindikace

Zdravotnické prostředky na bázi AKTIVNÍ DVOJVRSTVY nemají žádnou známou kontraindikaci. To vyplývá z obecných fyzikálních vlastností aktivního uhlíku, který je považován za účinné antidotum a nepatří mezi potenciální alergeny.

### Přilepení do rány

Nejčastější komplikací, se níž se bohužel setkáváme v klinické praxi i při domácím ošetřování, je přischnutí aktivní uhlíkové sorpční vrstvy, které může přejít až po vhojení mikrovláken uhlíku do novotvořených tkáňových vrstev.

Příčinou této komplikace je nedostatečná péče o ránu/defekt, zejména při zanedbání udržení mokrého prostředí. Omezení četnosti komplikace tohoto typu věnuje výrobce mimořádnou pozornost rozsáhlou podporou edukativní činnosti vedoucí k proškolení ošetřujícího personálu a tam, kde je to možné, i samotných pacientů. Je třeba mít na paměti, že jde o interaktivní obvaz, nikoliv pasivně se chovající kryt a že je tedy nutno zejména v počátku hojení provádět častou vizuální kontrolu, protože poměry v ráně se mohou měnit v čase na poměry klasické léčby podstatně dynamičtěji.

Konečným negativním důsledkem výše uvedené chyby při ošetřování může být poškození novotvořených tkání a v krajním případě až jejich devastace, ke které by mohlo docházet při obzvláště nešetrné snaze sejmout přischlé krytí bez dodržení výrobcem doporučovaných opatření, vedoucích k minimalizaci škod.

### Pigmentace

K pigmentaci uhlíkem může dojít uvolněním drobných částeček aktivovaného uhlíku z mikrovláken zvláště v případech, kdy je obvaz opakovaně proplachován a dlouhodobě takto aplikován do rány. Ve větší míře k ní může tedy dojít při dlouhodobé léčbě chronických ran a defektů. I když zde vzhledem k obecnému stavu kožního krytu zpravidla nemá negativní estetický význam, protože zde dochází k hojení jizvou a jedná se  povětšině už o terén se zvýšenou pigmentací, k níž dochází na podkladě trofických změn. Přesto v případě zjištění uvolňování částeček uhlíku do rány provedeme bez odkladu výměnu obvazu, protože uhlík může mechanicky dráždit hojící se tkáň.

### Zvýšená citlivost

Ke zvýšené citlivosti až bolestivosti rány může dojít ve fázi čištění a stabilizace. Důvody jsou v odhalení volných nervových zakončení a jejich zvýšené vzrušivosti. V případě že vzhled rány signalizuje uspokojivý průběh hojení, zavedeme vhodná režimová opatření s přerušením aplikace tak, abychom pacienta zbytečně bolesti nevystavovali a umožníme zcela individualizovat režim přikládání sorpčního krytu. Tam, kde se to osvědčí můžeme přechodně aplikovat slabší analgetika. U roky nezhojitelných ran ale nehraje několikadenní prodloužení hojení žádnou roli.

## VÝHODY

Ošetřování pomocí zdravotnických prostředků z rodiny BAUER BANDAGE bylo testováno jak v klinických podmínkách, tak v provizoriích v terénu, kde bylo jen velmi obtížně možno udržet podmínky základní hygieny. Lidé žijící ve velmi ubohých podmínkách, bez základních hygienických návyků a znalostí, užívají tyto prostředky v domácích podmínkách bez obtíží, jestliže jsou schopni dodržovat princip udržení mokrého krytu, ochrany okolí rány a alespoň úrovně makroskopicky patrné čistoty prostředí v ráně, zejména kontaktní vrstvy uhlíku. Většině pacientů postačuje ke zvládnutí problematiky samoošetření jednoduchá instruktáž  s demonstrací a základní poučení délkou nepřesahující 5 minut.

Stabilizované rány v drtivé většině již nevyžadují žádné dodatečné čištění při převazech, s výjimkou silně purulentních ran, kde infekce doposud není zvládnuta celkově podávanými antibiotiky.

Výrobek je přátelský  k životnímu prostředí a může být bezpečně likvidován v rámci běžného komunálního odpadu, uložen v zemi (pokud není silně infekční) nebo spálen. Při klinickém užití je samozřejmě třeba dodržovat veškeré hygienické normy a předpisy týkající se nakládání s nebezpečným odpadem.

Pro kvalitní zvládnutí práce se zdravotnickými prostředky z rodiny BAUER BANDAGE nejsou zapotřebí žádné zvláštní ošetřovatelské schopnosti a dovednosti.

Ve fázi hojení dochází k redukci produkce exsudátu a je možno podstatně prodloužit intervaly převazů.

Aplikace BB snižuje riziko sepse nebo druhotných komplikací v ráně.

Vzhledem k tomu, že se vývoj hojení rány brzy dostává pod kontrolu ošetřujícího, je možno pacienta po několika dnech propustit do domácího ošetření.

Včasným užitím BAUER BANDAGE  můžeme předejít amputacím nebo jiným chirurgickým zákrokům, jako je například implantace kožních štěpů apod.

### Výhody při ošetřování ran na odborném pracovišti

Aplikace v jednom kroku

Snadná dostupnost

Netoxický i v případech nesprávné aplikace

Čistý a bez příměsí – možnost aplikace do rány bez bariér

Možnost dokonalé adaptace tvaru s ideálním kontaktem s povrchem rány v celé ploše

Stabilní

Bezpečný

Odstraňující nebo zmírňující bolestivost rány

Se silným dezodoračním efektem

Účinný v široké léčebné praxi

Snadno, jednoduše a dlouhodobě skladovatelný

Snižuje potřebu souběžné aplikace medikamentů

Přátelský k životnímu prostředí

### Výhody při domácím použití

Univerzální pomocník

Vzhledem k efektu a široké využitelnosti levný

Dostupný bez receptu

Jednoduché použití

### Více než jen krytí

BAUER BANDAGE je klasifikován jako aktivně působící zdravotnický prostředek protože nejenže kryje a chrání ránu, ale také posiluje přirozený proces hojení tím, že v ráně vytváří optimální prostředí. To zahrnuje odstranění nežádoucích složek exsudátu jejich odvedením mimo ránu, čímž jsou mimo jiné vytvořeny podmínky navozující bakteriostázu. Na ranném povrchu je ale vždy ponechána mikrovrstva vody. Ta umožňuje hojení za vlhkých podmínek.

Uhlíková vrstva je chemicky aktivní a schopna vázat určité spektrum látek uplatněním tzv. chemisorpce. Je však zcela inertní v tom smyslu, že by interakcí mezi aktivní vrstvou a tělem vznikaly jakékoliv nové látky, které by přecházely do vnitřního prostředí organismu. Společně se zdravotnickými prostředky z rodiny BAUER BANDAGE nejsou lokálně užívány žádné pomocné látky nebo medikamenty vyjma sterilních roztoků sloužících ke zvlhčení za účelem udržení podmínek mokrého hojení tam, kde je toto prostředí z povahy rány indikováno.

Tento produkt přírodního rostlinného původu podporuje přirozené procesy uplatňující se při fyziologickém hojení extrémně efektivním způsobem: vytváří podmínky a uvolňuje prostor k tomu, aby si tělo pomohlo samo.

### Dostupnost

Zdravotnické prostředky na bázi BAUER BANDAGE jsou vyráběny v České republice, jejich cena je nastavena tak, aby byl dostupný ve většině států. Od 1. 1. 2007 je částečně hrazený z prostředků všeobecného zdravotního pojištění.

V případě zemí cílových pro mezinárodní humanitární pomoc jsou ze strany výrobce i státních orgánů České republiky vytvářeny podmínky, aby také tam byly zdravotnické prostředky na bázi BAUER BANDAGE dostupné, stejně tak ve vybraných nejchudších neb sociálně handicapovaných společenstvech.

Dostupnost je dána skutečností, že správným použitím dochází ke značným úsporám nákladů na léky, dezinfekční prostředky, obvazový materiál apod. a dochází k významnému zkrácení hojení rány, případně ke zhojení defektu, který se do té doby jevil jako nezvládnutelný.

## HLAVNÍ ZÁSADY APLIKACE

Při použití BAUER BANDAGE musí být dodrženy běžné zásady chirurgického ošetření. Z nich nejdůležitější jsou:

Ordinujeme tetanický anatoxin  0,5 ml u všech pacientů, kteří nebyli řádně očkováni.

Pacienti s hnisavými hlubšími ranami obdrží ATB medikaci, analgetika, steroidy apod.

Pacienti s chronickými nekrvácejícími nebo obnovujícími se ranami a defekty jsou laboratorně vyšetření na diabetes mellitus.

Všechny zdravotnické prostředky na bázi AKTIVNÍ DVOJVRSTVY nesoucí chráněnou obchodní známku Bauer Bandage jsou určeny na jedno použití a před porušením primárního obalu jsou sterilní. Tam, kde to je účelné a technicky možné, dodržujte proto podle možnosti zásady ošetření ve sterilních podmínkách.

Odstraníme detritus a provedeme pečlivou toaletu rány s užitím jemného mýdla nebo slabého desinfekčního roztoku.

Odstraníme všechna cizí tělesa a tělíska.

Jakmile je rána ošetřena, je třeba bez zbytečného odkladu přiložit aktivní sorpční krytí.

BAUER BANDAGE musí být v přímém kontaktu s celou plochou rány.

V případě aplikace BAUER BANDAGE zajistěte krytí vhodnou hypoalergenní lepící páskou nebo samolepící vodu nepropouštějící fólií a vhodným druhem termoizolačního a upevňujícího obvazu.

Zejména při první aplikaci je důležité sledovat vnější povrch BAUER BANDAGE (povrch osmoticky aktivní vrstvy) jestliže u této vrstvy dojde k probarvení (byť jen  v části plochy), je sorpční kapacita uhlíku vyčerpána, a je zapotřebí provést výměnu krytí. Rány, které zpočátku produkují značné množství exsudátu budou zpočátku vyžadovat intenzivní průběžnou kontrolu a převazy v kratším intervalu cca 6 – 12 hodin, avšak i zde je možno nalézt výjimky z pravidla.

BAUER BANDAGE může být ponechán při dodržení zásad mokré terapie i po několik dnů, rozhodující je míra vyčerpání sorpční kapacity a stav znečištění povrchu kontaktní uhlíkové vrstvy.

Převaz (výměna krytí) BAUER BANDAGE je snadné a probíhá shodně jako v případě první aplikace. Rána nemusí být znovu čištěna, ledaže přetrvává dále silná purulentní sekrece neb jsou nově demarkovány nekrotické okrsky tkáně. Mimořádně hustý hnis může být příčinou zhoršení funkce difusní  pumpy a snížení účinnosti, ale tento případ přichází do úvahy jen v malém podílu ran.

Pacienti mohou odkrýt BAUER BANDAGE bez  obav z rizika zavlečení infekce, pokud byli poučeni základní výbavou znalostí. Tato metoda ošetření byla již rutinně a úspěšně aplikována na tisících pacientů v nejrůznějších prostředích.

V případě jakýchkoliv neočekávaných reakcí nebo příhod při použití BAUER BANDAGE, je nezbytný zásah lékaře aby bylo možno předejít následkům nesprávného použití BAUER BANDAGE. Například: rána se nehojí; kolem rány se vytváří  lividní lem; okraje rány jsou edematózní a zarudlé, apod.

INDIKACE

## Poranění u diabetiků

Lidé ohrožení diabetem by se měli obzvláště pečlivě chránit před poraněním, protože jejich rány mají tendenci k pomalejšímu hojení a často přecházejí do komplikovaných nekrvácivých chronických defektů. Následkem podcenění závažnosti a dopuštění rozvoje těchto stavů  je bohužel poměrně časté vyústění  tohoto postižení v amputace končetin.

BAUER BANDAGE je vyzkoušen jako mimořádně užitečný pomocník právě v případě ran u diabetiků:

Časné rozpoznání typu rány, byť ještě ve stádiu povrchového poškození kůže, je velice důležité. Čím dříve je léčba pomocí BAUER BANDAGE zahájena, tím snadněji se bude rána hojit. Tyto nestandardně se chovající rány se bez intenzivní terapie často nemají tendenci hojit vůbec – až příliš mnoho diabetiků si uvědomilo tuto neblahou skutečnost už příliš pozdě…

Hladina krevního cukru musí být řádně sledována a udržována ve fyziologických mezích.

Před zahájením ošetřování pomocí BAUER BANDAGE, musí být provedena důkladná toaleta, případně oživení (debridgement) rány. Ránu musí vyšetřit specialista a posoudit přítomnost infekce s případným nasazením odpovídající ATB terapie.

### Chirurgické rány

Na vhodný rozměr lze s výhodou BB použít k primárnímu krytí operační rány po dokončení operačního výkonu, zejména v případech se zvýšeným rizikem dehiscence rány (přítomnost mikrobiální infekce zjištěna peroperačně).

Výhoda BAUER BANDAGE v chirurgii spočívá v tom, že snižuje četnost pooperačních sepsí zejména u vysoce rizikových případů. Je logické, že pomáhá v prevenci infekčního rozpadu rány ve všech případech. Ta je vážnou komplikací která často vyúsťuje v prodlouženou hospitalizaci, nutnost nasazení antibiotik, zvýšenou bolestivost a utrpení pacienta. Ekonomický přínos standardního použití BAUER BANDAGE pro primární krytí operační rány lze vyhodnotit na každém pracovišti velice snadno.

Rána může být ponechána s krytem tak dlouho, dokud vnější povrch osmózu podporující vrstvy BAUER BANDAGE nesvědčí o vyčerpání sorpční kapacity uhlíkové tkaniny. Rána nemusí být nijak čištěna nebo desinfikována při výměně krytí BAUER BANDAGE. Jestliže krytí jeví známky saturace, prostě se jen vymění. Mnoho chirurgů je navyklých provádět první převaz rány 2. nebo 3. pooperační den. Proti tomu se nedá naprosto nic namítat. Nicméně praktická zkušenost nám říká, že jakmile chirurg jednou BAUER BANDAGE použije a na několika málo pacientech se přesvědčí o průběhu hojení, potřeba ránu odkrývat relativně časně se u něho podstatně sníží a postupně se omezí na prostou inspekci vnějšího povrchu dvojvrstvy pohledem. Jakákoliv změna je zde totiž velmi citlivým indikátorem možné komplikace... Jednou z klíčových vlastností BAUER BANDAGE při aplikaci je snížení počtu zánětlivých elementů v linii sutury. To snižuje tvorbu exsudátu a zmenšuje krvácivost rány. A to ve své podstatě snižuje riziko sekundární infekce.

BAUER BANDAGE je zde pomocníkem snižujícím zásadně výskyt pooperačních infekčních komplikací v operační ráně, chránícím pacienty a také peníze pojištěnců. A co je nejdůležitější, u každého jednotlivého pacienta snižuje riziko pooperační sepse a z ní vyplývajících komplikací.

### Popáleniny

Po provedení první pomoci, zejména důkladného ochlazení studenou vodou, můžeme BAUER BANDAGE použít pro ošetřování popálenin všech stupňů, v případě popálenin třetího stupně je nutné nejprve provést chirurgické ošetření rány s odstraněním eschar (příškvarů). Jakmile je ale také tento typ popálenin zbaven nekrotických tkání, je možno BAUER BANDAGE použít.

BAUER BANDAGE by se nikdy neměl přilepit k ráně – vždy je nutno udržovat vlhkost a tím přilepení bránit.

Popálení chemikáliemi musí být dobře vymyto proudící vodou před zahájením léčby BAUER BANDAGE .

U velkých popálenin je nutno zajistit dostatečnou náhradu tekutin a proteinů v podmínkách nemocniční péče.

Kryt puchýřů musí být odstraněn co nejdříve, aby mohly nastat ideální podmínky pro reepitelizaci. Ponechání krytu puchýřů v místě rovněž brání správnému uplatnění efektu BAUER BANDAGE. Rána ošetřená odstraněním nekrotického krytu se hojí podstatně rychleji a hojení probíhá vyváženě, jakmile je exsudát z puchýře odsán.

### Vředy

BAUER BANDAGE se používá u všech typů kožních vředů, akutních i chronických. Nejde o žádné zázračné uzdravování. Důvodem je to, že chronický vřed je útvar, při jehož terapii snadno dojde k byť jen k drobné chybě, její trvání je ale příčinou dlouhodobé „nehojitelnosti“. Biologie některých zastaralých vředů je pozměněna přetrvávajícím bludným kruhem. Stačí mnohdy  jen drobná zněna a bludný kruh je přerušen. BAUER BANDAGE může napomoci k hojení všude tam, kde vlastní schopnost kožního krytu, potenciál hojivosti, zůstal zachován...

Celková sepse není kontraindikací k použití BAUER BANDAGE, v zásadě zde napomáhá k jejímu zvládnutí antibiotiky při současné při neutralizaci primárního ložiska.

Pokud se při aplikaci BAUER BANDAGE objeví bolest, může to být známka nástupu správné funkce BAUER BANDAGE. Poraďte pacientovi aby se snažil bolest pokud možno zmírnit přerušováním aplikace v kombinaci s aplikací analgetik nebo fyzikálních prostředků napomáhajících k tišení bolesti. Pokud se dostavují přesvědčivé známky hojení během několika dnů, na rozdíl od dosavadní historie pokusů o vyléčení, je třeba vytrvat. Podle našich zkušeností i u ran doposud nezhojitelných dochází ve více jak v 95 % případů k úplnému vyhojení.

BAUER BANDAGE může být aplikována i do hlubokých defektů tak, že sorpční vrstvou je vyložena celá konkavita defektu a ta pak vyplněna pomocným vlhkost zadržujícím tamponem zhotoveným z vaty nebo měkké netkané textilie.

### Pokousání

Zvířecí pokousání (ale i pokousání člověkem) vyžaduje před aplikací BAUER BANDAGE důkladné vypláchnutí rány k odstranění slin  a nečistot. V úvodu terapie  je nutno použít analgetika a nasadit celkovou ATB terapii. Při podezření na pokousání zvířetem nemocným vzteklinou je nutno bez odkladu zahájit příslušnou terapii. BAUER BANDAGE je aplikována v souladu s běžným standardem ošetření jako krytí.  Čím dříve se k tomu přistoupí, tím lépe. Součástí terapie je i příslušné přeočkování.

Jed pavouka je znám jako látka s mimořádně dlouhým odkladným účinkem, důsledkem je vznik rozsáhlých nekrotizujících ran často až s devastujícím účinkem. BAUER BANDAGE je schopen redukovat toto postupující mimořádné rozšíření poškození.

V každém případě ale je důležité nespoléhat se jen na BAUER BANDAGE, ale provést s veškerou odpovědností a důsledností všechna standardní opatření a léčebné zásahy jako může být podání vysokých dávek kortikoidů, ATB apod. Stejné principy je nutno aplikovat u uštknutí hadem, u jedovatých ryb a dalších mořských živočichů, roztočů a hmyzu. Jedovatá hmyzí bodnutí musí být rychle ochlazena aby byl omezen lokální krevní oběh a zpomalena reakce organizmu na jed. To zmenšuje poškození tkání.

Pokud použijete BAUER BANDAGE ránu způsobenou kousnutím jedovatým pavoukem, kde jed už způsobil nekrózu, je nutno si uvědomit, že součástí procesu hojení bude i demarkace a odloučení nekrózy. BAUER BANDAGE mívá v těchto případech často tento efekt, který zdánlivě ránu „zvětší“.

Pokousání u moře, poranění mořskými živočichy, požahání medúzou apod.: poraněná část těla musí být v těchto případech co nejdříve ponořena do horké vody, co nejteplejší jakou pacient snese. Jedy mořských živočichů působí do teploty cca 25°C vyšší teploty denaturují jedovaté proteiny velmi rychle a tím je inaktivují, tento postup zmenšuje rozsah postižení a bolestivost okamžitě. Nekrotická tkáň musí být odstraněna chirurgicky před přiložením BAUER BANDAGE.

### Poranění konečků prstů a prstců

Tato aplikace BAUER BANDAGE dává vynikající výsledky a je vřele doporučována jako standard ošetření. U všech poranění konců prstů a prstců. Jednoduchá aplikace BAUER BANDAGE na tento typ poranění a možnost jednoduché a správné výměny krytí v domácích podmínkách je vysoce efektivní způsob ošetření tohoto typu poranění. Unikátní vlastnosti krytí dávají dobré předpoklady k obnovení správně formovaného lůžka nehtu a dobré kvality budoucího nehtu v případě řady vzájemně odlišných typů poranění. Užití BAUER BANDAGE v této aplikaci umožňuje omezit nebo zcela vyloučit nutnost opakovaných korektivních chirurgických zásahů a to z této metody dělá nejen efektivní, ale také levný způsob ošetření.

### Dekubity

Před zahájením léčby pomocí BAUER BANDAGE musí být nejprve chirurgicky odstraněna devitalizovaná (odumřelá, nekrotická) tkáň. Hluboké defekty a dutiny v dekubitu musí být zcela vyplněny  BAUER BANDAGE tak, aby bylo dosaženo bezprostředního kontaktu sorpční vrstvy s povrchem rány v celém rozsahu. Hluboké defekty je třeba převazovat významně častěji a vyplachovat  fyziologickým roztokem v případě, že na jejich povrchu přetrvává putridní sekrece. Na povrch rány ale není vhodné aplikovat jakýkoliv tlak, který by dále podporoval devitalizaci. Lze použít  kruhový polštář nebo ještě lépe podložku z mírně nafouknuté duše například malého motocyklu. Vyloučení přímého tlaku na ránu a polohování pacienta je základní podmínkou rychlého zhojení… Neukončujte ošetřování  BAUER BANDAGE dokud není defekt zcela zhojen.

### Karcinomy

BAUER BANDAGE může být bezpečně používán k ošetření pacientů s rozpadlými, sekundárně infikovanými povrchovými tkáňovými defekty vzniklými v důsledku nádorového bujení s tím, že s jeho pomocí lze eliminovat zápach, odstranit projevy zánětu a zmírnit bolestivost. Malignitu jako takovou ale Bauer Bandage pochopitelně nevyléčí.

### Defekty vzniklé v důsledku nákazy AIDS

Také u nemocných trpících projevy AIDS je možno dosáhnout podstatného zmírnění bolesti a dojde také k odlehčení zátěže imunitního systému. Samozřejmě je ale nutno léčit tyto pacienty specifickými medikamenty – antibiotiky, antivirotiky apod.

## BAUER BANDAGE V LÉKÁRNIČCE

první pomoc

### Čerstvá krvácející poranění

Základním efektem BAUER BANDAGE u čerstvých ran je hemostáza a bakteriostáza. BAUER BANDAGE je v těchto případech nejprve používán jako kompresivní obvaz, kdy s jeho pomocí docílíme rychlé zástavy krvácení. Rychlost akce, ostatně podobně jako v následujících případech jedovatých kousnutí, je základem úspěchu, protože rychlá aplikace v tomto případě zmenšuje krevní ztrátu a potlačuje rozvoj bolesti. BAUER BANDAGE může být v těchto případech odstraněna, jakmile se pacient dostane na místo odborného ošetření (ambulance, operační jednotka). Mimořádná rychlost působení činí z BAUER BANDAGE tu nejlepší volbu při aplikaci v případech malých i vážných poranění.

### Jedovatá bodnutí, kousnutí, požahání

Jde o jednu z unikátních aplikačních oblastí BAUER BANDAGE, protože na trhu je jen nepatrný počet zdravotnických prostředků efektivně využitelných v této terapeutické oblasti. Díky tomu, že nasávací efekt BAUER BANDAGE je silnější než tlak v krevních vlásečnicích a žilním řečišti, působí BAUER BANDAGE jako prostředek omezující průnik jedu do tkání a šíření krevním oběhem. Je již mnoho zkušeností s bodnutím hmyzem (včela, vosa, čmelák, sršeň), ojedinělé zkušenosti s kousnutím jedovatým pavoukem, určité omezené zkušenosti z uštknutí hadem a širokou zkušenost s pokousáním zvířaty i lidmi.

### Furunkly a karbunkly

Použití BAUER BANDAGE furunklů a karbunklů dává excelentní výsledky. Furunkl je třeba vydrénovat a odstranit veškerou nekrotizovanou tkáň. Pří známkách šíření infekce je třeba nasadit odpovídající ATB terapii. Dále se postupuje použitím BAUER BANDAGE dokud kůže není zcela zhojena.

### Popáleniny menšího rozsahu, říznutí a další drobná poranění

Postupujte podle obecného návodu na použití BAUER BANDAGE, který je součástí každého balení.

### Panaritium

Infekce nehtového lůžka často přecházejí v sice malé, ale o to úpornější a mimořádně bolestivé abscesy.Tyto bývají drénovány a ošetřeny antibiotickou léčbou, BAUER BANDAGE je zde aplikován jako standardní krytí v souladu s běžným postupem.

### Puchýře

Odstraňte odloučenou vrstvu pokožky nebo zcela strhněte povrch puchýře před aplikací BAUER BANDAGE. Unikátní mřížka v tomto případě zabrání přilepení sorpční vrstvy ke spodině puchýře. Odstranění svrchní vrstvy puchýře chrání před rizikem infektu a umožňuje rychlé obnovení plnohodnotného kožního krytu.

## ZÁKLADNÍ LÉČEBNÁ SCHÉMATA

BÉRCOVÝ VŘED

Ulcus cruris

DOPORUČENÝ RÁMEC POSTUPU OŠETŘENÍ

při použití zdravotnického prostředku Bauer Bandage (dále jen BB)

Tento text je úvodem do problematiky ošetřování výše uvedeného typu tkáňového defektu. Obsahuje základní informaci a doporučení pro aplikaci sorpčního krytí na bázi aktivovaného mikrofilamentárního uhlíku, jehož účinek je potencován přítomností difusně  aktivního kompozitu ve formě netkané textilie vyrobené z předem definované směsi vláken.

Sorpční krytí na bázi aktivovaného uhlíku BB je vhodné k ošetření bércových vředů bez ohledu na etiologii jejich vzniku. Od nevelkých defektů, čerstvě otevřených, až po několik let trvající zdánlivě již nezhojitelné stavy.

Ošetřování aktivním krytem s přímým kontaktem uhlíkové vrstvy s povrchem tkáňového defektu se v některých ohledech podstatně liší od všeobecně zažitých zásad ošetření ran za podmínek klasické asepse. Považujeme proto za nutné upozornit na hlavní odlišnosti.

Podmínka trvalého zachování prostředí vodného roztoku (tzv. „mokré hojení ran“)

Aby se mohla sorpční schopnost BB v potřebné míře a dlouhodobě v terapii chronického defektu uplatnit, je nezbytné zajistit a po celou dobu ošetřování masu sorpčního krytí udržet v prostředí tekuté fáze vodného roztoku. Při použití ustálené terminologie v ošetřovatelské praxi jde tedy spíše o „obklad“ nežli o „obvaz“. V praxi to znamená průběžně dodávat sterilní destilovanou vodu, případně jiný vhodný sterilní, nejlépe ale bezbarvý roztok (fyziologický roztok) opakovaným nastříknutím nebo šetrným naléváním zvenčí na osmoticky aktivní nebo pomocnou nasákavou zevní vrstvu BB (bílá vrstva „krycí“ netkané textilie) a kompenzovat tak dodávkou vody odpar nebo jinak působené ztráty. Přitom není nutné a mnohdy ani žádoucí povrch defektu při doplňování vody odkrývat a narušovat tím proces hojení. Při tomto postupu nehrozí zavlečení dalšího infekčního agens do rány. Spolupráce sorpční a difusně aktivní vrstvy vytváří účinnou bariéru vůči průniku mikrobů ke spodině defektu zvenčí. Difusně aktivní vrstva zajišťuje koncentrační spád s efektem „pumpy“ působící směrem z povrchu defektu a nadto sorpční vrstva by retinovala většinu infekčních částic. Nakonec ty, které případně přeci jen proniknou až k povrchu rány zde při správné aplikaci sorpčního krytí nenaleznou dostatek živin potřebných k pomnožení.

Indikace výměny krytí

Imperativním podnětem k výměně krytí z BB je (při důsledném dodržování předchozí zásady) vyčerpání sorpční kapacity vrstvy aktivního uhlíku. K té dochází v závislosti na množství pohlcených částic, jejich charakteru, dynamice exsudace a charakteru exsudátu. Vyčerpání sorpční kapacity zjistíme z probarvení vrchní difusně aktivní vrstvy netkané textile. Pokud do ní již pronikají uhlíkovou vrstvou substance z rány, které ji zabarvují (krev, albumin, hnis apod.), je třeba krytí ihned vyměnit, protože v tomto stavu je již nefunkční. Vzhledem k tomu, že nejčastější zabarvení je dožluta (exsudát, tkáňový mok), nedoporučuje se používat v těchto případech (výměna krytí na základě vyhodnocení pohledem) pro zvlhčování BB barevné roztoky (například žlutý Ringerův roztok), jejichž aplikace ztěžuje správné posouzení stavu sorpční kapacity. Možnost kontroly stavu aktivního krytu defektu na bázi BB platí, když je defekt pod průběžnou intenzivní kontrolou ošetřovatele a výměna krytí může být tedy spolehlivě a vždy včas zachycena zjištěním průniku nežádoucích látek nad uhlíkovou vrstvu.

Ve všech dalších případech se přistupuje k aplikaci BB v rámci doporučeného schématu péče o ránu a výměna sorpčního krytu se řídí harmonogramem v tomto schématu uvedeném výrobcem v podrobném manuálu. Schéma počítá s dostatečnou časovou rezervou před vyčerpáním sorpční kapacity. Zvýšenou pozornost je třeba defektu věnovat v úvodní fázi terapie, kdy jsou zvýšeny nároky na výměnu krytí i doplňování vody. Na každý defekt je třeba pohlížet individuálně a věnovat se mu intenzivně a pečlivě až do doby, kdy si je ošetřovatel jistý, že proběhlo vyčištění rány, zvládnutí lokální infekce a k celkové stabilizaci defektu s přechodem do fáze hojení – potom je teprve možno přejít do rutiny některého z doporučených schémat.

Vizuální kontrola efektu

Je třeba mít na mysli, že užitím BB neaplikujeme klasické „pasivní“ sterilní krytí, ale že jde o další (a podstatný) aktivní prvek v komplexní terapii. Úvodní fáze ošetření z důvodu přítomnosti této „aktivity“ trvá, narozdíl od jiných používaných materiálů, podstatně kratší dobu. tj. v závislosti na charakteru a rozsahu defektu od několika desítek sekund či několika málo minut (při zástavě krvácení u čerstvých poranění) až po několik desítek minut až několika málo hodin (u trofických defektů, infikovaných ran, při detoxikaci tkání). Proto je vhodné už na závěr přiložení BB vrstvu alespoň částečně odkrýt a zrakem se přesvědčit, jak defekt na aplikaci BB reaguje. Nezřídka se totiž už po několika málo minutách dostavuje okem patrný efekt rezultující v redukci otoku, vymizení erythemu okolí a dalších známek inflamace (pokud byly dříve přítomny). Touto časnou kontrolou zjištěný účinek je první známkou, že ošetření bylo provedeno správným způsobem a mechanismus sorpce potencované difusí byl účinně spuštěn.

Primární ošetření

- Provedeme důslednou mechanickou toaletu defektu včetně snesení demarkovaných nekróz, odsajeme exsudát..

- Nezasaženou plochu kůže v okolí bércového vředu preventivně ošetříme proti maceraci nanesením slabé vrstvy vhodné indiferentní masti.

- Ponořením BB do misky s vhodným sterilním roztokem BB předem dokonale roztokem prosytíme - pod hladinou ze všech vrstev BB šetrně vymačkáme drobné bublinky vzduchu. V případě, že jde o hlubší defekt, adaptujeme pečlivě BB ostřižením okrajů tak, aby ji bylo možno do defektu vložit a po okrajích nevznikaly plošky bez kontaktu nebo dokonce prostory vyplněné vzduchem (u hlubších defektů má tedy ošetření charakter „tamponády“).

- BB šetrně přitlačíme ke spodině bércového vředu, avšak tak, abychom pokud možno nepůsobili pacientovi bolest. Znovu se ujistíme, že mezi sorpční vrstvou a povrchem defektu nezůstal žádný vzduch, který by bránil řádné funkci aktivního krytí.

- Aplikací střičkou na  vnější osmoticky aktivní nebo pomocnou vodu zadržující vrstvu BB znovu doplníme roztok, protože jeho část mohla být předchozími manipulacemi vytlačena.

- Takto ošetřený defekt ponecháme 2 až 3 minuty. Ujistíme se, že pacient si nestěžuje na zvýšenou bolestivost vyplývající z kontaktu defektu s uhlíkovou vrstvou BB. Po několika minutách pinzetou odklopíme některý cíp BB a přesvědčíme se o stavu defektu. Kontrolujeme jednak to, zda přeci jen nedošlo k retenci vzduchu po sorpční vrstvou a pokusíme se vyhodnotit reakci spodiny vředu a jeho bezprostředního okolí (barva, edém). Po odstranění případných nedostatků z hlediska přilnutí, přítomnosti vzduchu apod. a zjištění, že tkáň nereaguje nežádoucím způsobem, defekt opět celý zakryjeme a přistoupíme k závěrečnému kroku ošetření.

- Provedeme fixaci BB s využitím lehkého krytí suchým prodyšným sterilním materiálem (tam, kde není součásti BB krycí vrstva netkané textilie doplníme sterilní gázové kompresy apod.) a zajistíme lehkou fixací (náplast, obvaz gázovým obinadlem).

Opakovaný převaz

- Šetrným odklopením cípu BB se přesvědčíme o tom, že nedošlo k adhezi (přilepení) aktivní uhlíkové vrstvy k povrchu bércového vředu. To samo je vždy alarmující známkou nedostatečné průběžné dodávky roztoku a porušení zásady ošetřování bércového vředu ve mokrém prostředí.

- V případě, že tuto komplikaci nezjistíme, postupujeme ve všech bodech shodně jako v případě prvního ošetření. Zvýšenou pozornost věnujeme manipulacím s BB. A to jak s krytím s vyčerpanou sorpční kapacitou při jeho snímání, tak s čerstvě přikládaným krytem. Dbáme zejména o to, abychom nešetrnou manipulací neporušili novotvořené granulace, eventuálně jemnou vrstvičku epitelu.

- Jestliže zjistíme komplikaci ve smyslu zvýšené adheze (přilepení, přischnutí) BB ke spodině defektu, ihned přerušíme pokusy o sejmutí sorpčního krytí a opakovaně dodáme na povrch krytí v přebytku vhodný sterilní roztok a vyčkáme několik desítek minut, než se BB zcela od spodiny uvolní. Teprve následně ji co nejšetrněji sejmeme. Dále pokračujeme jako u prvního ošetření.

- Pokud přetrvávají v defektu lokální známky mikrobiálního zánětu i s odstupem delším než tři dny od prvního ošetření BB, zvážíme aplikaci celkově podávaného antibiotika nebo úpravu dosavadní ATB terapie v souladu s výsledky mikrobiologického vyšetření na kultivaci a citlivost.

- Převazy provádíme podle charakteru a vývoje defektu nejprve po cca 6 hodinách s tím, že intervaly mezi výměnami sorpčního krytí postupně prodlužujeme až k frekvenci 1 x za 3 dny i déle.

Vzhledem k šíři indikačního spektra výše uvedeného materiálu je na ošetřujícího kladen mimořádný nárok na individuální posouzení vývoje rány – tkáňového defektu při aplikaci aktivního sorpčního krytu a proto tento návodový text nemůže plně nahradit vlastní erudici terapeuta.

DIABETICKÁ NEKRÓZA

Necrosis diabetica

DOPORUČENÝ RÁMEC POSTUPU OŠETŘENÍ

při použití zdravotnického prostředku Bauer Bandage (dále jen BB)

Tento text je úvodem do problematiky ošetřování výše uvedeného typu nekrózy. Obsahuje základní informaci a doporučení pro aplikaci sorpčního krytí na bázi aktivovaného mikrofilamentárního uhlíku, jehož účinek je potencován přítomností difusně  aktivního kompozitu ve formě netkané textilie vyrobené z předem definované směsi vláken.

Sorpční krytí na bázi aktivovaného uhlíku BB je vhodné k ošetření diabetických nekróz na DK a ošetření poamputačních pahýlů při amputacích indikovaných v rámci komplikací diabetu (syndrom diabetické nohy).

Ošetřování aktivním krytem s přímým kontaktem uhlíkové vrstvy s povrchem tkáňového defektu se v některých ohledech podstatně liší od všeobecně zažitých zásad ošetření ran za podmínek klasické asepse. Považujeme proto za nutné upozornit na hlavní odlišnosti.

Podmínka trvalého zachování prostředí vodného roztoku (tzv. „mokré hojení ran“)

Aby se mohla sorpční schopnost BB v potřebné míře a dlouhodobě v terapii diabetického defektu uplatnit, je nezbytné zajistit a po celou dobu ošetřování masu sorpčního krytí udržet v prostředí vodného roztoku. Při použití ustálené terminologie v ošetřovatelské praxi jde tedy spíše o „obklad“ nežli o „obvaz“. V praxi to znamená průběžně dodávat sterilní destilovanou vodu, případně jiný vhodný sterilní, nejlépe ale bezbarvý, vodný roztok (fyziologický roztok, peroxid vodíku) opakovaným nastříknutím nebo šetrným naléváním zvenčí na osmoticky aktivní nebo pomocnou nasákavou zevní vrstvu BB (bílá vrstva „krycí“ netkané textilie) a kompenzovat tak dodávkou vody odpar nebo jinak působené ztráty. Není nutné a mnohdy ani žádoucí povrch při doplňování vody odkrývat a narušovat tím proces hojení. Při tomto postupu nehrozí zavlečení dalšího infekčního agens do rány. Spolupráce sorpční a difusně aktivní vrstvy vytváří účinnou bariéru vůči průniku mikrobů k ráně zvenčí. Difusně aktivní vrstva zajišťuje koncentrační spád s efektem „pumpy“ působící směrem z povrchu defektu a nadto sorpční vrstva by retinovala většinu infekčních částic. Nakonec ty, které případně přeci jen proniknou až k povrchu rány zde při správné aplikaci sorpčního krytí nenaleznou dostatek živin potřebných k pomnožení.

Indikace výměny krytí

Imperativním podnětem k výměně krytí z BB (při důsledném dodržování předchozích zásad) je vyčerpání sorpční kapacity vrstvy aktivního uhlíku. K té dochází v závislosti na množství pohlcených částic, jejich charakteru, dynamice exsudace a charakteru exsudátu. Vyčerpání sorpční kapacity zjistíme z probarvení vrchní difusně aktivní nebo pomocné vodu zadržující vrstvy netkané textile. Pokud do ní již pronikají uhlíkovou vrstvou substance z rány, které ji zabarvují (krev, albumin, hnis apod.), je třeba krytí ihned vyměnit, protože v tomto stavu je již nefunkční. Vzhledem k tomu, že nejčastější zabarvení je dožluta (exsudát, tkáňový mok), nedoporučuje se používat v těchto případech (výměna krytí na základě vyhodnocení pohledem) pro zvlhčování BB barevné roztoky (například žlutý Ringerův roztok), jejichž aplikace ztěžuje správné posouzení stavu sorpční kapacity. Možnost kontroly stavu aktivního krytu na bázi BB platí, když je defekt pod průběžnou intenzivní kontrolou ošetřovatele a výměna krytí může být tedy spolehlivě a vždy včas zachycena zjištěním průniku nežádoucích látek nad uhlíkovou vrstvu.

Ve všech dalších případech se přistupuje k aplikaci BB v rámci doporučeného schématu péče o ránu a výměna sorpčního krytu se řídí harmonogramem v tomto schématu uvedeném výrobcem v podrobném manuálu pro krytí s diferencovanou tloušťkou krycí vrstvy z netkané textílie. Zde je možno používat i barevné roztoky. Schéma počítá s dostatečnou časovou rezervou před vyčerpáním sorpční kapacity. Zvýšenou pozornost je třeba defektu věnovat v úvodní fázi terapie, kdy jsou zvýšeny nároky na výměnu krytí i doplňování vody. Na každý defekt/amputační pahýl je třeba pohlížet individuálně a věnovat se mu intenzivně a pečlivě až do doby, kdy si je ošetřovatel jistý, že proběhlo zhojení pooperační rány nebo vyčištění ranné plochy po odstranění nekrotických tkání, zvládnutí lokální infekce a k celkové stabilizaci s přechodem do fáze hojení – potom je teprve možno přejít do rutiny některého z doporučených schémat.

Vizuální kontrola efektu

Je třeba mít na mysli, že užitím BB neaplikujeme klasické „pasivní“ sterilní krytí, ale že jde o další (a podstatný) aktivní prvek v komplexní terapii. Úvodní fáze ošetření z důvodu přítomnosti této „aktivity“ trvá, narozdíl od jiných používaných materiálů, podstatně kratší dobu. tj. v závislosti na charakteru a rozsahu defektu/rány od několika desítek sekund či několika málo minut (při zástavě krvácení u čerstvých poranění) až po několik desítek minut až několika málo hodin (u trofických defektů, infikovaných ran, při detoxikaci tkání). Proto je vhodné už na závěr přiložení BB vrstvu alespoň částečně odkrýt a zrakem se přesvědčit, jak defekt na aplikaci BB reaguje. Nezřídka se totiž už po několika málo minutách dostavuje okem patrný efekt rezultující v redukci otoku, vymizení erythemu okolí a dalších známek inflamace (pokud byly dříve přítomny). Touto časnou kontrolou zjištěný účinek je první známkou, že ošetření bylo provedeno správným způsobem a mechanismus sorpce potencované difusí  byl účinně spuštěn.

Primární ošetření

- Provedeme důslednou mechanickou toaletu amputačního pahýlu nebo defektu ve druhém případě včetně snesení demarkovaných nekróz, odsajeme exsudát.

- Nezasaženou plochu kůže v okolí rány/defektu preventivně ošetříme proti maceraci nanesením slabé vrstvy vhodné indiferentní masti.

- Ponořením BB do misky s vhodným sterilním roztokem BB předem dokonale roztokem prosytíme - pod hladinou ze všech vrstev BB šetrně vymačkáme drobné bublinky vzduchu. V případě, že jde o hlubší defekt, adaptujeme pečlivě BB ostřižením okrajů tak, aby ji bylo možno do defektu vložit a po okrajích nevznikaly plošky bez kontaktu nebo dokonce prostory vyplněné vzduchem, u hlubších defektů doplníme dutinu vzniklou po vyložení defektu BB zvlhčeným mulem, ošetření má tedy charakter „tamponády“).

- BB šetrně v celé ploše kontaktu přitlačíme ke spodině defektu, avšak tak, abychom pokud možno nepůsobili pacientovi bolest. Znovu se ujistíme, že mezi sorpční vrstvou a povrchem defektu nezůstal žádný vzduch, který by bránil řádné funkci aktivního krytí.

- Aplikací střičkou na  vnější osmoticky aktivní nebo pomocnou vodu zadržující vrstvu BB znovu doplníme roztok, protože jeho část mohla být předchozími manipulacemi vytlačena.

- Ujistíme se, že pacient si nestěžuje na zvýšenou bolestivost vyplývající z kontaktu s uhlíkovou vrstvou BB. Po několika minutách pinzetou odklopíme některý cíp BB a přesvědčíme se o stavu defektu. Kontrolujeme jednak to, zda přeci jen nedošlo k retenci vzduchu po sorpční vrstvou a pokusíme se vyhodnotit reakci. Po odstranění případných nedostatků z hlediska přilnutí, přítomnosti vzduchu apod. a zjištění, že tkáň nereaguje nežádoucím způsobem, defekt opět celý zakryjeme a přistoupíme k závěrečnému kroku ošetření.

- Provedeme fixaci BB s využitím lehkého krytí suchým prodyšným sterilním materiálem (tam, kde není součásti BB krycí vrstva netkané textilie doplníme sterilní gázové kompresy apod.) a zajistíme lehkou fixací (náplast, obvaz gázovým obinadlem).

Opakovaný převaz

- Šetrným odklopením cípu BB se přesvědčíme o tom, že nedošlo k adhezi (přilepení) aktivní uhlíkové vrstvy k povrchu. To samo je vždy alarmující známkou nedostatečné průběžné dodávky roztoku a porušení zásady ošetřování proleženiny ve mokrém prostředí.

- V případě, že tuto komplikaci nezjistíme, postupujeme ve všech bodech shodně jako v případě prvního ošetření. Zvýšenou pozornost věnujeme manipulacím s BB. A to jak s krytím s vyčerpanou sorpční kapacitou při jeho snímání, tak s čerstvě přikládaným krytem.

- Jestliže zjistíme komplikaci ve smyslu zvýšené adheze (přilepení, přischnutí) BB k ráně, přerušíme pokusy o sejmutí sorpčního krytí a opakovaně dodáme na povrch krytí v přebytku vhodný sterilní roztok a vyčkáme několik desítek minut, než se BB zcela uvolní. Teprve následně ji co nejšetrněji sejmeme. Dále pokračujeme jako u prvního ošetření.

- Pokud přetrvávají lokální známky mikrobiálního zánětu i s odstupem delším než tři dny od prvního ošetření BB, zvážíme aplikaci celkově podávaného antibiotika nebo úpravu dosavadní ATB terapie v souladu s výsledky mikrobiologického vyšetření na kultivaci a citlivost.

- Převazy provádíme podle charakteru a vývoje hojení pahýlu nejprve po cca 24 hodinách s tím, že intervaly mezi výměnami sorpčního krytí postupně prodlužujeme až k frekvenci 1 x za 3 dny i déle.

Vzhledem k šíři indikačního spektra výše uvedeného materiálu je na ošetřujícího kladen mimořádný nárok na individuální posouzení vývoje rány – tkáňového defektu při aplikaci aktivního sorpčního krytu a proto tento návodový text nemůže plně nahradit vlastní erudici terapeuta.

POPÁLENINA

combustio

DOPORUČENÝ RÁMEC POSTUPU OŠETŘENÍ

při použití zdravotnického prostředku Bauer Bandage (dále jen BB)

Tento text je úvodem do problematiky ošetřování výše uvedeného typu rány – tkáňového defektu. Obsahuje základní informaci a doporučení pro aplikaci sorpčního krytí na bázi aktivovaného mikrofilamentárního uhlíku, jehož účinek je potencován přítomností difusně aktivního kompozitu ve formě netkané textilie vyrobené z předem definované směsi vláken.

Sorpční krytí na bázi aktivovaného uhlíku BB je vhodné k ošetření širokého spektra popálenin všech stupňů. Od zdánlivě banálních drobných domácích poranění, až po život ohrožující stavy při rozsáhlém zasažení významné části kožního krytu (např. sebevražedných pokusů tzv. „hořících pochodní“).

Ošetřování aktivním krytem s přímým kontaktem uhlíkové vrstvy s povrchem rány – tkáňového defektu se v některých ohledech podstatně liší od všeobecně zažitých zásad ošetření ran za podmínek klasické asepse. Považujeme proto za nutné upozornit na hlavní odlišnosti.

Podmínka trvalého zachování prostředí vodného roztoku (tzv. „mokré hojení ran“)

Aby se mohla sorpční schopnost BB v potřebné míře a dlouhodobě uplatnit, je nezbytné zajistit a po celou dobu ošetřování masu sorpčního krytí udržet v prostředí vodného roztoku. Při použití ustálené terminologie v ošetřovatelské praxi jde tedy spíše o „obklad“ nežli o „obvaz“. V praxi to znamená průběžně dodávat sterilní destilovanou vodu, případně jiný vhodný sterilní, nejlépe ale bezbarvý, vodný roztok (fyziologický roztok, peroxid vodíku) opakovaným nastříknutím nebo šetrným naléváním zvenčí na osmoticky aktivní nebo pomocnou vodu zadržující zevní vrstvu BB (bílá vrstva „krycí“ netkané textilie) a kompenzovat tak dodávkou vody odpar nebo jinak působené její ztráty. Přitom není nutné a mnohdy ani žádoucí povrch popáleniny při doplňování vody odkrývat a narušovat tím proces hojení. Při tomto postupu nehrozí zavlečení dalšího infekčního agens do rány. Spolupráce sorpční a difusně  aktivní vrstvy vytváří účinnou bariéru vůči průniku mikrobů ke spodině rány zvenčí. Difusně aktivní vrstva zajišťuje koncentrační spád s efektem „pumpy“ působící směrem z povrchu rány a nadto sorpční vrstva sama o sobě retinuje většinu infekčních částic. Ty, které případně přeci jen pronikly až k povrchu rány zde při správné aplikaci sorpčního krytí nenaleznou dostatek živin potřebných k pomnožení.

Indikace výměny krytí

Imperativním podnětem k výměně krytí z BB je (při důsledném dodržování předchozí zásady) vyčerpání sorpční kapacity vrstvy aktivního uhlíku. K té dochází v závislosti na množství pohlcených částic, jejich charakteru, dynamice exsudace a charakteru exsudátu. Vyčerpání sorpční kapacity zjistíme z probarvení vrchní difusně aktivní vrstvy netkané textile. Pokud do ní již pronikají uhlíkovou vrstvou substance z rány, které ji zabarvují (krev, albumin, pus apod.), je třeba krytí ihned vyměnit, protože v tomto stavu je již nefunkční. Vzhledem k tomu, že nejčastější zabarvení je dožluta (exsudát, tkáňový mok), nedoporučuje se používat v těchto případech (výměna krytí na základě vyhodnocení pohledem) pro zvlhčování BB barevné roztoky (například žlutý Ringerův roztok), jejichž aplikace ztěžuje správné posouzení stavu sorpční kapacity. Možnost kontroly stavu aktivního krytu rány na bázi BB platí, když je rána pod průběžnou intenzivní kontrolou ošetřovatele a výměna krytí může být tedy spolehlivě a vždy včas zachycena zjištěním průniku nežádoucích látek nad uhlíkovou vrstvu.

Ve všech dalších případech se přistupuje  k aplikaci BB v rámci doporučeného schématu péče o ránu a výměna sorpčního krytu se řídí harmonogramem v tomto schématu uvedeném výrobcem v podrobném manuálu pro krytí s diferencovanou tloušťkou krycí vrstvy z netkané textílie. Zde je možno používat i barevné roztoky. Schéma počítá s dostatečnou časovou rezervou před vyčerpáním sorpční kapacity. Zvýšenou pozornost je třeba popálenině věnovat v úvodní fázi terapie, kdy jsou zvýšeny nároky na výměnu krytí i doplňování vody. Na každou popáleninu je třeba pohlížet individuálně a věnovat se jí intenzivně až do doby, kdy si ošetřovatel je jistý jejím rozsahem a dalšími charakteristikami – potom je teprve možno přejít do rutiny některého z osvědčených schémat.

Vizuální kontrola efektu

Je třeba mít na mysli, že užitím BB neaplikujeme klasické „pasivní“ sterilní krytí rány, ale že jde o další (a podstatný) aktivní prvek v komplexní terapii. Úvodní fáze ošetření z důvodu přítomnosti této „aktivity“ trvá, narozdíl od jiných používaných materiálů, podstatně kratší dobu. tj. v závislosti na charakteru poranění či defektu od několika desítek sekund či několika málo minut (při zástavě krvácení u čerstvých poranění) až po několik desítek minut až několika málo hodin (u trofických defektů, infikovaných ran, při detoxikaci tkání). Proto je vhodné už na závěr přiložení BB vrstvu alespoň částečně odkrýt a zrakem se přesvědčit, jak rána/defekt/ popálenina na aplikaci BB reagují. Nezřídka se totiž už po několika málo minutách dostavuje okem patrný efekt rezultující v redukci otoku, vymizení erythemu okolí a dalších známek inflamace (pokud byly dříve přítomny). Touto časnou kontrolou zjištěný účinek je první známkou, že ošetření bylo provedeno správným způsobem a mechanismus sorpce potencované

difusí  byl spuštěn.

Postup ošetření při první pomoci    ?CHLAZENÍ?

- Co nejdříve přiložíme na povrch popáleniny krytí z BB. Jde o „závod s časem“, proto se nezabýváme adaptací tvaru nebo jinými podružnými úpravami. Použijeme takový rozměr BB nebo více kusů, aby byl celý povrch i s případnými přesahy zakryt.

- Všechny vrstvy BB předem masivně prosytíme sterilní destilovanou vodou nebo fyziologickým roztokem. V krajní nouzi nezbývá než použít pitnou vodu, v tom případě však vždy ale postupujeme tak, že nejprve přiložíme BB na popáleninu a vodou poléváme zevně přes vrstvy krycí a difusně aktivní bílé netkané textilie. Použijeme roztok v přebytku tak, aby došlo k důkladnému prosáknutí všech vrstev BB.

- Roztokem nasáknutou BB lehce přitlačíme k povrchu rány, avšak tak, abychom pokud možno nepůsobili pacientovi bolest. Ujistíme se že mezi sorpční vrstvou a povrchem popáleniny nezůstal žádný vzduch, který by bránil řádné funkci aktivního krytí.

- Znovu svrchu doplníme roztok, protože jeho část mohla být předchozími manipulacemi vytlačena.

- Kryt z BB převrstvíme prodyšnou ochrannou suchou sterilní vrstvou a pacienta transportujeme k prvnímu ošetření.

- Současně provedeme všechna standardní protišoková opatření a úkony vedoucí ke stabilizaci vnitřního prostředí (infuzní terapie, analgetika, antibiotika, kortikoidy atd.).

Primární ošetření

- Provedeme mechanickou očistu rány včetně snesení nekrotizovaného znečištěného kožního krytu (buly) nebo demarkované nekrózy, odsajeme přebytečný tkáňový mok akumulovaný pod nekrotizovanými vrstvami.

- Nezasaženou plochu kůže v okolí popáleniny preventivně ošetříme proti maceraci nanesením slabé vrstvy vhodné indiferentní masti.

- Ponořením BB do misky s vhodným sterilním roztokem BB předem dokonale prosytíme - pod hladinou ze všech vrstev BB šetrně vymačkáme drobné bublinky vzduchu. V případě, že jde o hlubší defekt, adaptujeme pečlivě BB ostřižením okrajů tak, aby ji bylo možno do defektu vložit a po okrajích nevznikaly plošky bez kontaktu nebo dokonce prostory vyplněné vzduchem (u hlubších defektů má tedy ošetření charakter „tamponády“).

- BB šetrně přitlačíme ke spodině popáleniny, avšak tak, abychom pokud možno nepůsobili pacientovi bolest. Znovu se ujistíme že mezi sorpční vrstvou a povrchem popáleniny nezůstal žádný vzduch, který by bránil řádné funkci aktivního krytí.

- Aplikací střičkou na  vnější osmoticky aktivní nebo pomocnou vodu zadržující vrstvu BB znovu doplníme roztok, protože jeho část mohla být předchozími manipulacemi vytlačena.

- Takto ošetřenou popáleninu ponecháme 2 až 3 minuty. Ujistíme se, že pacient si nestěžuje na zvýšenou bolestivost vyplývající z kontaktu defektu s uhlíkovou vrstvou BB. Po několika minutách pinzetou odklopíme některý cíp BB a přesvědčíme se o stavu rány. Kontrolujeme jednak to, zda přeci jen nedošlo k retenci vzduchu po sorpční vrstvou a pokusíme se vyhodnotit reakci spodiny popáleniny a bezprostředního jejího okolí (barva, edém). Po odstranění případných nedostatků z hlediska přilnutí, přítomnosti vzduchu apod. a zjištění, že tkáň nereaguje nežádoucím způsobem, popáleninu opět celou zakryjeme a přistoupíme k závěrečnému kroku ošetření.

- Podle lokalizace a rozsahu popáleniny provedeme fixaci BB s využitím lehkého krytí suchým prodyšným sterilním materiálem (tam, kde není součásti BB krycí vrstva netkané textilie doplníme sterilní gázové kompresy apod.) a zajistíme lehkou fixací (náplast, obvaz gázovým obinadlem pro danou lokalitu).

Opakovaný převaz

- Šetrným odklopením cípu BB se přesvědčíme o tom, zda nedošlo k adhezi (přilepení) aktivní uhlíkové vrstvy k povrchu rány. To samo je vždy alarmující známkou nedostatečné průběžné dodávky roztoku a porušení jedné z hlavních zásad ošetřování popáleniny ve mokrém prostředí.

- V případě, že tuto komplikaci nezjistíme, postupujeme ve všech bodech shodně jako v případě prvního ošetření. Zvýšenou pozornost věnujeme manipulacím s BB. A to jak s krytím s vyčerpanou sorpční kapacitou při jeho snímání, tak s čerstvě přikládaným krytem. Dbáme zejména o to, abychom nešetrnou manipulací neporušili novotvořené granulace, eventuálně jemnou vrstvičku epitelu.

- Jestliže zjistíme komplikaci ve smyslu zvýšené adheze (přilepení, přischnutí) BB ke spodině rány, ihned přerušíme pokusy o sejmutí sorpčního krytí, opakovaně dodáme na povrch krytí v přebytku vhodný sterilní vodný roztok a vyčkáme několik desítek minut, než se BB zcela od spodiny uvolní. Teprve následně ji co nejšetrněji sejmeme. Dále pokračujeme jako u prvního ošetření.

- Pokud přetrvávají v ráně známky mikrobiálního zánětu, zvážíme aplikaci celkově podávaného antibiotika nebo úpravu dosavadní ATB terapie v souladu s výsledky mikrobiologického vyšetření na kultivaci a citlivost.

- Převazy provádíme podle charakteru a vývoje popáleniny nejprve po cca 6 hodinách s tím, že intervaly mezi výměnami sorpčního krytí postupně prodlužujeme až k frekvenci 1 x za 3 dny i déle.

Vzhledem k šíři indikačního spektra výše uvedeného materiálu je na ošetřujícího kladen mimořádný nárok na individuální posouzení vývoje rány – tkáňového defektu při aplikaci aktivního sorpčního krytu a proto tento návodový text nemůže plně nahradit vlastní erudici ošetřujícího.

PROLEŽENINA

Decubitus

DOPORUČENÝ RÁMEC POSTUPU OŠETŘENÍ

při použití zdravotnického prostředku Bauer Bandage (dále jen BB)

Tento text je úvodem do problematiky ošetřování výše uvedeného typu tkáňového defektu. Obsahuje základní informaci a doporučení pro aplikaci sorpčního krytí na bázi aktivovaného mikrofilamentárního uhlíku, jehož účinek je potencován přítomností difusně aktivního kompozitu ve formě netkané textilie vyrobené z předem definované směsi vláken.

Sorpční krytí na bázi aktivovaného uhlíku BB je vhodné k ošetření proleženin nejrůznějšího rozsahu a hloubky.

Ošetřování aktivním krytem s přímým kontaktem uhlíkové vrstvy s povrchem tkáňového defektu se v některých ohledech podstatně liší od všeobecně zažitých zásad ošetření ran za podmínek klasické asepse. Považujeme proto za nutné upozornit na hlavní odlišnosti.

Podmínka trvalého zachování prostředí vodného roztoku (tzv. „mokré hojení ran“)

Aby se mohla sorpční schopnost BB v potřebné míře a dlouhodobě v terapii trofického defektu uplatnit, je nezbytné zajistit a po celou dobu ošetřování masu sorpčního krytí udržet v prostředí vodného roztoku. Při použití ustálené terminologie v ošetřovatelské praxi jde tedy spíše o „obklad“ nežli o „obvaz“. V praxi to znamená průběžně dodávat sterilní destilovanou vodu, případně jiný vhodný sterilní, nejlépe ale bezbarvý, vodný roztok (fyziologický roztok, peroxid vodíku) opakovaným nastříknutím nebo šetrným naléváním zvenčí na osmoticky aktivní zevní vrstvu BB (bílá vrstva „krycí“ netkané textilie) a kompenzovat tak dodávkou vody odpar nebo jinak působené ztráty. Jestliže jsou již dodržovány zásady ošetření (v tomto případě zejména polohování pacienta) a není tedy riziko rozšíření nekrózy dalším útlakem tkáně, není nutné a mnohdy ani žádoucí povrch defektu při doplňování vody odkrývat a narušovat tím proces hojení. Při tomto postupu nehrozí zavlečení dalšího infekčního agens do rány. Spolupráce sorpční a difusně aktivní vrstvy vytváří účinnou bariéru vůči průniku mikrobů ke spodině defektu zvenčí. Difusně aktivní vrstva zajišťuje koncentrační spád s efektem „pumpy“ působící směrem z povrchu defektu a nadto sorpční vrstva retinuje většinu infekčních částic. Nakonec ty, které případně přeci jen proniknou až k povrchu rány zde při správné aplikaci sorpčního krytí nenaleznou dostatek živin potřebných k pomnožení.

Indikace výměny krytí

Imperativním podnětem k výměně krytí z BB (při důsledném dodržování předchozích zásad) je vyčerpání sorpční kapacity vrstvy aktivního uhlíku. K té dochází v závislosti na množství pohlcených částic, jejich charakteru, dynamice exsudace a charakteru exsudátu. Vyčerpání sorpční kapacity zjistíme z probarvení vrchní difusně aktivní vrstvy netkané textile. Pokud do ní již pronikají uhlíkovou vrstvou substance z rány, které ji zabarvují (krev, albumin, hnis apod.), je třeba krytí ihned vyměnit, protože v tomto stavu je již nefunkční. Vzhledem k tomu, že nejčastější zabarvení je dožluta (exsudát, tkáňový mok), nedoporučuje se používat v těchto případech (výměna krytí na základě vyhodnocení pohledem) pro zvlhčování BB barevné roztoky (například žlutý Ringerův roztok), jejichž aplikace ztěžuje správné posouzení stavu sorpční kapacity. Možnost kontroly stavu aktivního krytu defektu na bázi BB platí, když je defekt pod průběžnou intenzivní kontrolou ošetřovatele a výměna krytí může být tedy spolehlivě a vždy včas zachycena zjištěním průniku nežádoucích látek nad uhlíkovou vrstvu.

Ve všech dalších případech se přistupuje  k aplikaci BB v rámci doporučeného schématu péče o ránu a výměna sorpčního krytu se řídí harmonogramem v tomto schématu uvedeném výrobcem v podrobném manuálu pro krytí s diferencovanou tloušťkou krycí vrstvy z netkané textílie. Zde je možno používat i barevné roztoky. Schéma počítá s dostatečnou časovou rezervou před vyčerpáním sorpční kapacity. Zvýšenou pozornost je třeba defektu věnovat v úvodní fázi terapie, kdy jsou zvýšeny nároky na výměnu krytí i doplňování vody. Na každý defekt je třeba pohlížet individuálně a věnovat se mu intenzivně a pečlivě až do doby, kdy si ošetřovatel je jistý, že proběhlo vyčištění rány, zvládnutí lokální infekce a k celkové stabilizaci dekubitu s přechodem do fáze hojení – potom je teprve možno přejít do rutiny některého z doporučených schémat.

Vizuální kontrola efektu

Je třeba mít na mysli, že užitím BB neaplikujeme klasické „pasivní“ sterilní krytí, ale že jde o další (a podstatný) aktivní prvek v komplexní terapii. Úvodní fáze ošetření z důvodu přítomnosti této „aktivity“ trvá, narozdíl od jiných používaných materiálů, podstatně kratší dobu. tj. v závislosti na charakteru a rozsahu defektu od několika desítek sekund či několika málo minut (při zástavě krvácení u čerstvých poranění) až po několik desítek minut až několika málo hodin (u trofických defektů, infikovaných ran, při detoxikaci tkání). Proto je vhodné už na závěr přiložení BB vrstvu alespoň částečně odkrýt a zrakem se přesvědčit, jak defekt na aplikaci BB reaguje. Nezřídka se totiž už po několika málo minutách dostavuje okem patrný efekt rezultující v redukci otoku, vymizení erythemu okolí a dalších známek inflamace (pokud byly dříve přítomny). Touto časnou kontrolou zjištěný účinek je první známkou, že ošetření bylo provedeno správným způsobem a mechanismus sorpce potencované difusí byl účinně spuštěn.

Primární ošetření

- Provedeme důslednou mechanickou toaletu defektu včetně snesení demarkovaných nekróz, odsajeme exsudát..

- Nezasaženou plochu kůže v okolí proleženiny preventivně ošetříme proti maceraci nanesením slabé vrstvy vhodné indiferentní masti.

- Ponořením BB do misky s vhodným sterilním roztokem BB předem dokonale roztokem prosytíme - pod hladinou ze všech vrstev BB šetrně vymačkáme drobné bublinky vzduchu. V případě, že jde o hlubší defekt, adaptujeme pečlivě BB ostřižením okrajů tak, aby ji bylo možno do defektu vložit a po okrajích nevznikaly plošky bez kontaktu nebo dokonce prostory vyplněné vzduchem, u hlubších defektů doplníme dutinu vzniklou po vyložení defektu BB zvlhčeným mulem, ošetření má tedy charakter „tamponády“).

- BB šetrně v celé ploše kontaktu přitlačíme ke spodině proleženiny, avšak tak, abychom pokud možno nepůsobili pacientovi bolest. Znovu se ujistíme že mezi sorpční vrstvou a povrchem defektu nezůstal žádný vzduch, který by bránil řádné funkci aktivního krytí.

- Aplikací střičkou na  vnější osmoticky aktivní vrstvu BB znovu doplníme roztok, protože jeho část mohla být předchozími manipulacemi vytlačena.

- Ujistíme se, že pacient si nestěžuje na zvýšenou bolestivost vyplývající z kontaktu s uhlíkovou vrstvou BB. Po několika minutách pinzetou odklopíme některý cíp BB a přesvědčíme se o stavu defektu. Kontrolujeme jednak to, zda přeci jen nedošlo k retenci vzduchu po sorpční vrstvou a pokusíme se vyhodnotit reakci spodiny dekubitu a bezprostředního jejího okolí (barva, edém). Po odstranění případných nedostatků z hlediska přilnutí, přítomnosti vzduchu apod. a zjištění, že tkáň nereaguje nežádoucím způsobem, defekt opět celý zakryjeme a přistoupíme k závěrečnému kroku ošetření.

- Provedeme fixaci BB s využitím lehkého krytí suchým prodyšným sterilním materiálem (tam, kde není součásti BB krycí vrstva netkané textilie doplníme sterilní gázové kompresy apod.) a zajistíme lehkou fixací (náplast, obvaz gázovým obinadlem).

Opakovaný převaz

- Šetrným odklopením cípu BB se přesvědčíme o tom, že nedošlo k adhezi (přilepení) aktivní uhlíkové vrstvy k povrchu proleženiny. To samo je vždy alarmující známkou nedostatečné průběžné dodávky roztoku a porušení zásady ošetřování proleženiny ve mokrém prostředí.

- V případě, že tuto komplikaci nezjistíme, postupujeme ve všech bodech shodně jako v případě prvního ošetření. Zvýšenou pozornost věnujeme manipulacím s BB. A to jak s krytím s vyčerpanou sorpční kapacitou při jeho snímání, tak s čerstvě přikládaným krytem. Dbáme zejména o to, abychom nešetrnou manipulací neporušili novotvořené granulace, eventuálně jemnou vrstvičku epitelu.

- Jestliže zjistíme komplikaci ve smyslu zvýšené adheze (přilepení, přischnutí) BB ke spodině dekubitu, ihned přerušíme pokusy o sejmutí sorpčního krytí a opakovaně dodáme na povrch krytí v přebytku vhodný sterilní roztok a vyčkáme několik desítek minut, než se BB zcela od spodiny uvolní. Teprve následně ji co nejšetrněji vyjmeme. Dále pokračujeme jako u prvního ošetření.

- Pokud přetrvávají v dekubitálním defektu lokální známky mikrobiálního zánětu i s odstupem delším než tři dny od prvního ošetření BB, zvážíme aplikaci celkově podávaného antibiotika nebo úpravu dosavadní ATB terapie v souladu s výsledky mikrobiologického vyšetření na kultivaci a citlivost.

- Převazy provádíme podle charakteru a vývoje dekubitu nejprve po cca 6 hodinách s tím, že intervaly mezi výměnami sorpčního krytí postupně prodlužujeme až k frekvenci 1 x za 3 dny i déle.

Vzhledem k šíři indikačního spektra výše uvedeného materiálu je na ošetřujícího kladen mimořádný nárok na individuální posouzení vývoje rány – tkáňového defektu při aplikaci aktivního sorpčního krytu a proto tento návodový text nemůže plně nahradit vlastní erudici terapeuta.

DEHISCENCE POOPERAČNÍ RÁNY

Dehiscencio vulneris postoperativam

DOPORUČENÝ RÁMEC POSTUPU OŠETŘENÍ

při použití zdravotnického prostředku Bauer Bandage (dále jen BB)

Tento text je úvodem do problematiky ošetřování výše uvedeného typu nekrózy. Obsahuje základní informaci a doporučení pro aplikaci sorpčního krytí na bázi aktivovaného mikrofilamentárního uhlíku, jehož účinek je potencován přítomností difusně aktivního kompozitu ve formě netkané textilie vyrobené z předem definované směsi vláken.

Sorpční krytí na bázi aktivovaného uhlíku BB je vhodné k ošetření rozpadlých pooperačních ran při jejich hojení p.s., případně při jejich přípravu na resuturu.

Ošetřování aktivním krytem s přímým kontaktem uhlíkové vrstvy s povrchem ránu se v některých ohledech podstatně liší od všeobecně zažitých zásad ošetření ran za podmínek klasické asepse. Považujeme proto za nutné upozornit na hlavní odlišnosti.

Podmínka trvalého zachování prostředí vodného roztoku (tzv. „mokré hojení ran“)

Aby se mohla sorpční schopnost BB v potřebné míře a dlouhodobě v terapii dehiscence uplatnit, je nezbytné zajistit a po celou dobu ošetřování masu sorpčního krytí udržet v prostředí vodného roztoku. Při použití ustálené terminologie v ošetřovatelské praxi jde tedy spíše o „obklad“ nežli o „obvaz“. V praxi to znamená průběžně dodávat sterilní destilovanou vodu, případně jiný vhodný sterilní, nejlépe ale bezbarvý, vodný roztok (fyziologický roztok, peroxid vodíku) opakovaným nastříknutím nebo šetrným naléváním zvenčí na osmoticky aktivní zevní vrstvu BB (bílá vrstva „krycí“ netkané textilie) a kompenzovat tak dodávkou vody odpar nebo jinak působené ztráty. Není nutné a mnohdy ani žádoucí povrch při doplňování vody odkrývat a narušovat tím proces hojení. Při tomto postupu nehrozí zavlečení dalšího infekčního agens do rány. Spolupráce sorpční a difusně aktivní vrstvy vytváří účinnou bariéru vůči průniku mikrobů k ráně zvenčí. Difusně aktivní vrstva zajišťuje koncentrační spád s efektem „pumpy“ působící směrem z povrchu rány a nadto sorpční vrstva retinuje většinu infekčních částic. Nakonec ty, které případně přeci jen zvenčí pronikly až k povrchu rány zde při správné aplikaci sorpčního krytí nenaleznou dostatek živin potřebných k pomnožení.

Indikace výměny krytí

Imperativním podnětem k výměně krytí z BB (při důsledném dodržování předchozích zásad) je vyčerpání sorpční kapacity vrstvy aktivního uhlíku. K té dochází v závislosti na množství pohlcených částic, jejich charakteru, dynamice exsudace a charakteru exsudátu. Vyčerpání sorpční kapacity zjistíme z probarvení vrchní osmoticky aktivní vrstvy netkané textile. Pokud do ní již pronikají uhlíkovou vrstvou substance z rány, které ji zabarvují (krev, albumin, hnis apod.), je třeba krytí ihned vyměnit, protože v tomto stavu je již nefunkční. Vzhledem k tomu, že nejčastější zabarvení je dožluta (exsudát, tkáňový mok), nedoporučuje se používat v těchto případech (výměna krytí na základě vyhodnocení pohledem) pro zvlhčování BB barevné roztoky (například žlutý Ringerův roztok), jejichž aplikace ztěžuje správné posouzení stavu sorpční kapacity. Možnost kontroly stavu aktivního krytu na bázi BB platí, když je rána pod průběžnou intenzivní kontrolou ošetřovatele a výměna krytí může být tedy spolehlivě a vždy včas zachycena zjištěním průniku nežádoucích látek nad uhlíkovou vrstvu.

Ve všech dalších případech se přistupuje  k aplikaci BB v rámci doporučeného schématu péče o ránu a výměna sorpčního krytu se řídí harmonogramem v tomto schématu uvedeném výrobcem v podrobném manuálu pro krytí s diferencovanou tloušťkou krycí vrstvy z netkané textilie. Zde je možno používat i barevné roztoky. Schéma počítá s dostatečnou časovou rezervou před vyčerpáním sorpční kapacity. Zvýšenou pozornost je třeba ráně věnovat v úvodní fázi terapie, kdy jsou zvětšeny nároky na výměnu krytí i doplňování vody. Na každou ránu je třeba pohlížet individuálně a věnovat se jí intenzivně a pečlivě až do doby, kdy si ošetřovatel je jistý, že došlo k celkové stabilizaci rány s přechodem do fáze hojení – potom je teprve možno přejít do rutiny některého z doporučených schémat.

Vizuální kontrola efektu

Je třeba mít na mysli, že užitím BB neaplikujeme klasické „pasivní“ sterilní krytí, ale že jde o další (a podstatný) aktivní prvek v komplexní terapii. Úvodní fáze ošetření z důvodu přítomnosti této „aktivity“ trvá, narozdíl od jiných používaných materiálů, podstatně kratší dobu. tj. v závislosti na charakteru a rozsahu rány od několika desítek minut až několika málo hodin. Je vhodné už na závěr ošetření v jehož úvodu bylo byla BB přiložena vrstvu uhlíku alespoň částečně odkrýt a zrakem se přesvědčit, jak rána na aplikaci BB reaguje. Nezřídka se totiž už po několika málo minutách dostavuje okem patrný efekt rezultující v redukci otoku, vymizení erythemu okolí a dalších známek inflamace (pokud byly dříve přítomny). Touto časnou kontrolou zjištěný účinek je první známkou, že ošetření bylo provedeno správným způsobem a mechanismus sorpce potencované difusí byl účinně spuštěn.

Primární ošetření

- Provedeme důslednou mechanickou toaletu rány s odstraněním uvolněných stehů.

- Nezasaženou plochu kůže v okolí rány preventivně ošetříme proti maceraci nanesením slabé vrstvy vhodné indiferentní masti.

- Ponořením BB do misky s vhodným sterilním roztokem BB předem dokonale roztokem prosytíme - pod hladinou ze všech vrstev BB šetrně vymačkáme drobné bublinky vzduchu. Adaptujeme pečlivě BB ostřižením okrajů tak, aby ji bylo možno do rány vložit a po okrajích nevznikaly plošky bez kontaktu nebo dokonce prostory vyplněné vzduchem, u hlubších ran doplníme dutinu vzniklou po vyložení rány BB zvlhčeným mulem, ošetření má tedy charakter „tamponády“.

- BB šetrně v celé ploše kontaktu vtlačíme do rány, avšak tak, abychom pokud možno nepůsobili pacientovi bolest. Znovu se ujistíme se že mezi sorpční vrstvou a povrchem rány nezůstal žádný vzduch, který by bránil řádné funkci aktivního krytí.

- Aplikací střičkou na  vnější osmoticky aktivní vrstvu BB znovu doplníme roztok, protože jeho část mohla být předchozími manipulacemi vytlačena.

- Ujistíme se, že pacient si nestěžuje na zvýšenou bolestivost vyplývající z kontaktu s uhlíkovou vrstvou BB. Po několika minutách pinzetou odklopíme některý cíp BB a přesvědčíme se o stavu rány. Kontrolujeme jednak to, zda přeci jen nedošlo k retenci vzduchu po sorpční vrstvou a pokusíme se vyhodnotit reakci. Po odstranění případných nedostatků z hlediska přilnutí, přítomnosti vzduchu apod. a zjištění, že tkáň nereaguje nežádoucím způsobem, rána opět celý zakryjeme a přistoupíme k závěrečnému kroku ošetření.

- Provedeme fixaci BB s využitím lehkého krytí suchým prodyšným sterilním materiálem (tam, kde není součásti BB krycí vrstva netkané textilie doplníme sterilní gázové kompresy apod.) a zajistíme lehkou fixací (náplast, obvaz gázovým obinadlem).

Opakovaný převaz

- Šetrným odklopením cípu BB se přesvědčíme o tom, že nedošlo k adhezi (přilepení) aktivní uhlíkové vrstvy. To samo je vždy alarmující známkou nedostatečné průběžné dodávky roztoku a porušení zásady ošetřování ve mokrém prostředí.

- V případě, že tuto komplikaci nezjistíme, postupujeme ve všech bodech shodně jako v případě prvního ošetření. Zvýšenou pozornost věnujeme manipulacím s BB. A to jak s krytím s vyčerpanou sorpční kapacitou při jeho snímání, tak s čerstvě přikládaným krytem.

- Jestliže zjistíme komplikaci ve smyslu zvýšené adheze (přilepení, přischnutí) BB k ráně, přerušíme pokusy o sejmutí sorpčního krytí a opakovaně dodáme na povrch krytí v přebytku vhodný sterilní roztok a vyčkáme několik desítek minut, než se BB zcela uvolní. Teprve následně ji co nejšetrněji sejmeme. Dále pokračujeme jako u prvního ošetření.

- Pokud přetrvávají lokální známky mikrobiálního zánětu i s odstupem delším než tři dny od prvního ošetření BB, zvážíme aplikaci celkově podávaného antibiotika nebo úpravu dosavadní ATB terapie v souladu s výsledky  mikrobiologického vyšetření na kultivaci a citlivost.

- Převazy provádíme podle vývoje hojení nejprve po cca 24 hodinách s tím, že intervaly mezi výměnami sorpčního krytí postupně prodlužujeme.

- - - - - - - - - - -

Jestliže dojde k celkovému zklidnění rány, vymizení exsudace a kompletnímu potlačení zánětlivých projevů, je na ošetřujícím lékaři posoudit účelnost případné resutury. Po jejím případném provedení použijeme ke krytí pooperační rány BB aplikovanou jako suché krytí (viz preventivní užití BB v chirurgii).

Vzhledem k šíři indikačního spektra výše uvedeného materiálu je na ošetřujícího kladen mimořádný nárok na individuální posouzení vývoje rány – tkáňového defektu při aplikaci aktivního sorpčního krytu a proto tento návodový text nemůže plně nahradit vlastní erudici terapeuta.

BODNUTÍ HMYZEM

vztahuje se na bodnutí včelou, vosou, čmelákem nebo sršněm

DOPORUČENÝ RÁMEC POSTUPU OŠETŘENÍ

při použití zdravotnického prostředku Bauer Disc

Tento text obsahuje základní informaci a doporučení pro aplikaci sorpčního chirurgického krytí na bázi aktivovaného mikrofilamentárního uhlíku, jehož účinek je potencován přítomností difusně aktivního kompozitu ve formě netkané textilie vyrobené z předem definované směsi vláken.

Sorpční krytí na bázi aktivovaného uhlíku Bauer Bandage je vhodné k ošetření širokého spektra bodnutí nebo kousnutí jedovatým hmyzem od vcelku banálních drobných afekcí až po život ohrožující stavy při mnohočetném postižení (např. napadení včelím rojem) nebo jako součást komplexní terapie při bodnutí u alergika se zvýšenou citlivostí na toxin daného druhu hmyzu.

Ošetřování sorpčním krytím s přímým kontaktem uhlíkové vrstvy s povrchem kožního krytu a zejména průběh reakce se v některých ohledech liší od všeobecně zažitých zásad ošetření bodnutí hmyzem. Považujeme proto za nutné upozornit na hlavní odlišnosti a také podat stručné vysvětlení základních fyzikálně chemických principů jeho funkce.

V případě bodnutí jedovatým hmyzem se uplatňuje detoxikační schopnost aktivovaného uhlíku potencovaného koncentračním spádem. K jejímu uplatnění může v plném rozsahu dojít jen v případě, když je povrch kůže a celé krytí plně nasyceno vodou. Jen tak se může uplatnit efekt difusní pumpy s jehož pomocí dochází k „odsátí“ toxinu a jím uvolněných mediátorů zánětu z postižené tkáně, jeho adsorpci do struktury aktivovaného uhlíku a alespoň částečnému odvrácení bolestivé a dalšími projevy nepříjemné zánětlivé reakce.

### Obecně

Většině lidí bodnutí včelou příliš neuškodí. V případě, že nedojde k účinnému a rychlému ošetření, rozvine se sice 2 až 3 dny trvající mírný otok v místě vpichu žihadla, ale to je běžná reakce zdravého organizmu na například včelí jed.

Varování

Vážné nebezpečí nastává v případě mnohočetného bodnutí nebo tehdy, je-li člověk pobodán větším počtem včel či podobného hmyzu nebo je-li bodnut do kořene jazyka (nebezpečí zadušení), do oka nebo do tepny, popřípadě do žíly. V případě takové lokalizace bodnutí se v žádném případě nespoléháme jen na aplikaci Bauer Bandage a vyhledáme bez odkladu odbornou lékařskou pomoc. To platí v plném rozsahu také pro případy, kdy postiženými jsou alergici, protože v populaci existuje i určitá část lidí, kteří jsou na bodnutí včelou zvláště přecitlivělí a běžné bodnutí v těchto případech může bez komplexního a včasného ošetření způsobit vážné potíže nebo i smrt.

Prevence

Pokud chceme minimalizovat střety se včelami, nestavíme se před včelín, abychom nepřekáželi včelám v trase letu, nepracujeme v blízkosti včelína upocení, navonění voňavkou nebo opilí pivem. Včely veškeré výrazné pachy považují za bojový feromon, který šíří vbodnuté včelí žihadlo do okolí v místě vpichu a okamžitě útočí na jeho zdroj. Neoháníme se rukama, když některá ze včel letí kolem, protože prudké pohyby včely dráždí a znásobují jejich bodavost. U včelína dále nepracujeme ve svetru a s dlouhými rozpuštěnými vlasy - včela se zamotá nožičkami do svetru a začne bodat. Nepijeme vůbec žádný alkohol a zbytečně nemluvíme - je to preventivní ochrana proti bodnutí do jazyka. Také pečlivě kontrolujeme ovoce konzumované přímo ze stromu nebo keře. Zvláště bodavé jsou včely před bouřkou, v době kdy kvete mák, před rojením (květen, červen) nebo za horkých dnů následujících po dlouhých deštích (dny bez snůšky). Také sečení trávy a velký hluk včely silně dráždí a proto sečeme ráno nebo je-li chladno. Pokud vás včela bodne, bývá to bolestivější na jaře, protože sílu a účinnost jedu určuje množství pylu, které včela v daném období zpracovává.

### Postup ošetření při bodnutí žihadlem

- Ihned odstraňte žihadlo z rány nejlépe včelařskou pinzetou, nebo tažením tvrdé destičky (kreditní karta tupá strana nože, v krajním případě nehet apod.) po kůži přes místo vpichu. Pozor, žihadlo nevytahujte za konec s jedovým váčkem! Jeho stisknutím by se dostalo do rány ještě více jedu.

- Místo vpichu co nejdříve krátce vytřete studenou vodou a co nejdříve připravte k aplikaci Bauer Disc, případně jinou formu tohoto typu aktivního sorpčního obvazu.

- Bauer Disc určený k ošetření bodnutí jedovatým hmyzem má aktivní dvojvrstvou zesílenou silnou pomocnou vrstvou nasákavé netkané textilie. Důkladně jej proto namočte ve studené vodě tak, aby z něho voda v přebytku vytékala a přiložte jej na postižené místo sorpční uhlíkovou vrstvou dolů tak, aby těsně v celé ploše disku přilnula k místu vpichu a jeho okolí, ve kterém se již projevují známky působení jedu (zčervenání nebo naopak vyblednutí postiženého okrsku pokožky, otok). Použijeme takový rozměr disku, aby přesahoval na každé straně nejméně o 1 – 2 cm postiženou oblast, na které se již v daný okamžik projevují známky působení jedu.

- Postižené místo s přiloženým diskem můžete stále chladit průběžným poléváním studenou vodou přímo na horní pomocnou vrstvu netkané textilie nebo kompletním ponořením postiženého místa.

- Při zjevném ústupu bolestivosti (zpravidla se dostavuje již během 30 vteřin až dvou minut od aplikace disku) disk odklopíme a krátce zrakem kontrolujeme vývoj reakce na včelí bodnutí, současně disk znovu namočíme do studené vody a opět na několik minut přiložíme. Občas kontrolujeme vývoj a po odeznění všech příznaků, zpravidla během cca 15 minut od aplikace, jej můžeme sejmout.

V případě bodnutí vosou, případně jiným hmyzem nezanechávajícím žihadlo v místě vpichu postupujeme obdobně s výjimkou prvního bodu výše uvedeného postupu.

KRVÁCEJÍCÍ PORANĚNÍ

DOPORUČENÝ RÁMEC POSTUPU OŠETŘENÍ

při použití zdravotnického prostředku Bauer Bandage

Základní informace a doporučení pro aplikaci sorpčního chirurgického krytí na bázi aktivovaného mikrofilamentárního uhlíku, jehož účinek je potencován přítomností difusně aktivního kompozitu ve formě netkané textilie vyrobené z předem definované směsi vláken.

Indikační spektrum

Sorpční krytí na bázi aktivovaného uhlíku Bauer Bandage je vhodné k prvnímu ošetření širokého spektra krvácejících ran od vcelku banálních drobných afekcí (drobných pořezání a odřenin) až po život ohrožující stavy. Hemostyptický efekt sorpčního obvazu z chemicky čistého aktivovaného mikrofilamentárního uhlíku se uplatňuje zejména u čerstvých poranění krvácejících z kapilár a drobnějších cév, u plošných poranění kožního krytu. V době poslední aktualizace tohoto textu jsou v přípravě klinické studie s cílem ověřit účinnost při zástavě krvácení z peroperačně preparací rozrušených srůstů, při operativě na parenchymatózních orgánech (například parciální resekce), po extrakcích zubů a jako účinné první pomoci u závažných válečných střelných a bodných poranění.

Obecně

Aplikací tlaku v místě poranění dojde v rámci vrstev aktivního sorpčního krytu ke zmenšení prostor mezi vlákny aktivovaného uhlíku a tím ke zvětšení kapilárních sil působících na krevní plasmu, to způsobí urychlenou absorpci krve do sorpční uhlíkové vrstvy. Protože nejsnáze proniká do struktury uhlíkaté síťoviny voda pro malou velikost molekuly, dojde ve zbytkovém prostoru mezi povrchem rány a sorpční vrstvou, případně mezi jejími listy v významné hemokoncentraci. Současně ale dojde k masivnímu kontaktu faktoru spouštějícího hemokoagulační kaskádu se smáčivou plochou uhlíkových vláken. Na základě uplatnění obou těchto mechanismů je proces hemokoagulace spuštěn a vzhledem k výše uvedenému oproti běžným poměrům výrazně akcelerován.

Pozor! Důležité upozornění:

!!! Narozdíl od jiných indikací BAUER BANDAGE je sorpční obvaz PŘI ZÁSTAVĚ KRVÁCENÍ

přikládán ZÁSADNĚ NASUCHO v kombinaci s kompresí !!!

### Základní postup při ošetření krvácející rány

- Při použití BAUER BANDAGE jsou dodržovány všechny běžné zásady chirurgického ošetření.

- Zdravotnické prostředky na bázi aktivní sorpční dvojvrstvy nesoucí chráněnou obchodní známku Bauer Bandage jsou určeny na jedno použití a před porušením primárního obalu jsou sterilní. Proto tam, kde to je účelné a technicky možné, dodržujeme podle možnosti zásady ošetření ve sterilních podmínkách.

- Pacientovi podáváme lokální anestetika, podle charakteru rány analgetika, antibiotika celkově, případně další stavu pacienta a poranění adekvátní například protišokovou apod. terapii.

- Z rány vyjmeme cizí tělesa a odstraníme makroskopicky patrné nečistoty.

- Provedeme pečlivou toaletu rány s užitím jemného mýdla nebo slabého desinfekčního roztoku.

- Tam, kde to je účelné, provedeme pečlivou adaptaci okrajů rány tak, aby se co nejvíce přiblížily fyziologickému stavu.

- Jakmile je rána ošetřena, bez odkladu přiložíme aktivní sorpční krytí nasucho černou vrstvou přímo na povrch rány tak aby BAUER BANDAGE byla v přímém kontaktu s celou rannou plochou.

- U drobných poranění aplikujeme mírnou kompresi po dobu 30 až 120 sekund. Poté opatrně Bauer Bandage oddálíme od povrchu rány a kontrolujeme pohledem, zda bylo krvácení již zcela zastaveno. Jestliže krvácení přetrvává, opět Bauer Bandage přiložíme a pokračujeme v kompresi. Postup případně opakujeme až do zástavy krvácení. U plošných exkoriací ponecháme po určitou dobu (několik minut) ránu po dosažení zástavy krvácení volnou, aby došlo k zaschnutí povrchu krevního koagula, poté můžeme náplasťové formy Bauer Bandage použít jako kryt rány s preventivním bakteriostatickým účinkem.

- U rozsáhlejších poranění aplikujeme kompresi a pacientovi zajistíme odborné chirurgické ošetření.

- Ordinujeme tetanický anatoxin u všech pacientů, kteří nebyli řádně očkováni.

## Z HISTORIE VÝVOJE BAUER BANDAGE

Česká společnost, ACB VALE s.r.o. specializovaná na využití mikrofilamentárního uhlíku ve zdravotnictví, navázala na předchozí dlouholetý vývoj řady českých i zahraničních subjektů a vyvinula způsob, který umožňuje výrazně lepší využití sorpční kapacity aktivovaného uhlíku v porovnání s jinými podobnými přípravky. Po té, co se danou problematikou řadu let experimentálně zabýval, dospěl Václav Bauer do fáze klinické využitelnosti zdravotnického prostředku založeného na spolupráci dvou aktivních vrstev a předal vzorky k otestování MUDr. Zelenkové. Ve spolupráci s ní doladil optimální složení vrstvy netkané textilie podporující koncentrační spád. Přibližně tři roky po té, v roce 2004, byla navržena řada konkrétních řešení zdravotnických prostředků přizpůsobených již tvarově a aplikací pomocných vrstev konkrétním indikacím. Současně bylo ukončeno teoretické rozpracování objasnění fyzikálních zákonitostí, podílejících se na celkovém účinku a navržen komplexní přístup pro medicínské využití základního materiálu – aktivní dvojvrstvy. Rány pacientů, kterým byla Bauer Bandage aplikována, jsou prakticky ihned dezodorizovány. Během několika hodin se projevuje očistný efekt a často už s odstupem desítek hodin nastupují počáteční projevy hojení. V rámci základních indikací, pro které byl hned v úvodu BAUER BANDAGE schválen a registrován v zemi původu, bylo léčeno a sledováno přibližně 10.000 pacientů s různými typy chronických defektů.

## REGISTRACE

V zemi původu, tj. České republice je BAUER BANDAGE registrován jako zdravotnický prostředek vzhledem k jeho specifické konstrukci a použití spadající do třídy 2b. Uvedení na trh bylo povoleno Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

BAUER BANDAGE je registrován jako zdravotnický prostředek rovněž oprávněnou autoritou v USA, kterou je Food and drug Administration (FDA), Číně, Ruské federaci a dalších zemích.

V době poslední aktualizace tohoto textu bylo v běhu registrační řízení v dalších 74 státech.

## VÝROBA

BAUER BANDAGE je vyráběn společností ACB VALE s.r.o. Výroba je umístěna v České republice.

Stabilita cen je dána pevnými cenami surovin.

## PATENTOVÁ OCHRANA

Zdravotnické prostředky na bázi BAUER BANDAGE jsou chráněny patenty nebo podáním žádostí o jejich udělení ve všech významných světových teritoriích.

## LITERATURA

1. Pospíšilová A.: 	Nejnovější trendy místní léčby bércového vředu, Trendy v medicíně, 4,2000, s.11-15

2. Pospíšilová A.,Švestková S.: 	Léčba chronických ran, IDVZP, Brno,2001, s.72)

3. Resl V.: 	Hojení chronických ran, Grada publishing, Praha 1997, s.425

4. Veverková L.,Kala J.,Žák J. a kol.: 	Hojení chronických ran, ZdN 2000, s.10+11

5. Tebe B.,Orfanos C.E.: 	Behandlung von Ulcera cruris und Dekubitus mit einem xerodressinngs,

Zeitsch. Fűr  Hautkrkh.71,1990, s.697-702

6. Kozlov J.P.: 	Svobodnoradikalnoe okislenie lipidov v norme i patologii, Biooxidanty, Moskva, izd.Nauka,

1975, str.5-15

7.: Fára M.: 	Klinické užití sorpčního krycího obvazu s aktivní uhlíkovou vrstvou,  NsP Říčany, 2004